| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.054 |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800485 |
| Ηλ. Ταχ.: pevgeniou@ems.mcw.gov.cy |
| 17 Δεκεμβρίου, 2020 |

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Διαγωνισμός αρ.: 13.25.020.2020.054

Προμήθεια, Εγκατάσταση και  Συντήρηση Μονάδων παροχής κλινών και Συστήματος Τηλεειδοποίησης νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Πάφου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4953 και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, 2020 (αντίγραφο της Δημοσίευσης επισυνάπτεται) και διαβιβάζω το Πρακτικό Ανάθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Παναγιώτης Ευγενίου

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Χρίστος Ευθυβούλου

για Αν. Διευθυντή

Ημερομηνία: ______________

###### Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 13.25.020.2020.054

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και  Συντήρηση Μονάδων παροχής κλινών και Συστήματος Τηλεειδοποίησης νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Πάφου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.020.2020.054 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μονάδων παροχής κλινών και Συστήματος Τηλεειδοποίησης νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Πάφου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Αριθμός: 2235, ΕΕ: 4953, Ημ/νια:30/10/2020 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 21/10/2020 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 16/11/2020 (μετά από παράταση – αρχική ημ/νια 10/11/2020) |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 16/03/2021 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€648,000) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως εξής: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων παροχής κλινών: €350,000 Προμήθεια και εγκατάσταση Σύστηματος Τηλεειδοποίησης Νοσηλευτών €190,000 Δεκαετής Συντήρηση Μονάδων Παροχής κλινών & Συστήματος Τηλεειδοποίησης Νοσηλευτών : €108,000 Σύνολο: €648,000 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν εφαρμόζεται - Δέσμευση μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις | Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ |
| 1.11 | Αριθμός διορθωτικών εγγράφων | 4 |

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Devimed Medical Ltd

- C.PITTAKAS BIOCARE LTD

- Biotronics Ltd

- Dentalcon Ltd

- A. Papaetis Services Ltd

- Comfort Reliance Eng. co. ltd

- M.T. PIPERARIS TRADING LTD

- S. P. Securiton Alarm Systems Ltd

- Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ

- LYSSIOTIS TRADING ENTERPRISES LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν με σειρά τιμής:

| Α/Α | Αρ. Προσφο-ράς | Προσφέρων | Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/4 | M.T. PIPERARIS TRADING LTD | €525.462,00 |
| 2 | 2/4 | Security Distribution Center S.D.C. Ltd | €533.342,60 |
| 3 | 3/4 | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | €585.690,52 |
| 4 | 4/4 | Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ | €586.500,00 |
| Εκτίμηση Κόστους Τμήματος | €648.000 |

4.	ΓΕΝΙΚΑ

  - Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια, Εγκατάσταση και την Δεκαετή (10) Συντήρηση Μονάδων παροχής κλινών και Συστήματος Τηλεειδοποίησης νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Πάφου.

  - Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Πίνακα Βασικών Στοιχείων Διαγωνισμού του Μέρους Α, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

  - Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν τέσσερα (4) διορθωτικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται (Παράρτημα 3).

  - Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Στη διαδικασία αριθμητικού ελέγχου εντοπίστηκε λάθος το οποίο διορθώθηκε και επηρέασε / διαφοροποίησε το συνολικό ποσό της προσφοράς του προσφέροντα C.PITTAKAS BIOCARE LTD. Το λανθασμένο συνολικό ποσό της προσφοράς ήταν 586.678,49 ενώ το σωστό συνολικό ποσό της προσφοράς είναι €585.690,52. Λόγω αυτού, ενώ η σειρά κατάταξης του αρχικά ήταν στη 4η θέση, μεταφέρθηκε στη 3η θέση.

  - Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 13,89%, ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι κατά 18,91% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Διαγωνισμού. Η απόκλιση αυτή κρίθηκε λογική από την Επιτροπή Αξιολόγησης λόγω του ανταγωνισμού που υπήρξε.

  - Στους Πίνακες εγκυρότητας προσφορών του Παραρτήματος 1, που επισυνάπτονται,    παρουσιάζεται  ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής και εγκυρότητας των προσφορών, σύμφωνα με τον Τόμο Α των προσφορών.

  - Έγινε έλεγχος σύμφωνα με το ποσοστό συντήρησης (15%) της συνολικής προσφοράς και τηρείται από όλους τους Προσφέροντες.

  - Στους Πίνακες αξιολόγησης του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτονται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού των προσφορών, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

  - Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης   καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

  - Τα πρακτικά των συνεδρίων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

  - Οι σχετικές επιστολές, καθώς επίσης και οι απαντήσεις των Προσφερόντων, οι οποίες   λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

5.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια του Διαγωνισμού και αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα και οι πληροφορίες που ζητούνται στο Μέρος Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβηκε σε έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και εγκυρότητας των προσφορών με τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, σύμφωνα με τον Τόμο Α και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί πίνακες.

Σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται, αποφασίστηκε ότι οι προσφορές με αριθμό 1/4 και 4/4 πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω. Αντίθετα, οι προσφορές με αριθμό 2/4 και 3/4 δεν ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας, όπως φαίνεται στην πιο κάτω παράγραφο 6 – Αξιολόγηση Προσφορών και ως εκ τούτου δεν αξιολογούνται περαιτέρω.

6.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά χαμηλότερης τιμής των προσφορών, όπως φαίνεται στους πίνακες του Παραρτήματος 1.

6.Α 	Προσφορά Αρ. 1/4

| Προσφέρων | M.T. PIPERARIS TRADING LTD |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού Εργασιών | €456.462,00 |
| Σύνολο ποσού Εργασιών Συντήρησης (για 10 Χρόνια) | €69.000,00 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €525.462,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 1/4 είναι αποδεκτή.

6.Β	 Προσφορά Αρ. 2/4

| Προσφέρων | Security Distribution Center S.D.C. Ltd |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού Εργασιών | €448.127,60 |
| Σύνολο ποσού Εργασιών Συντήρησης (για 10 Χρόνια) | €85.215,00 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €533.342,60 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα εγκυρότητας προσφορών  (Παράρτημα 1)  και έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και εγκυρότητας των προσφορών, σύμφωνα με τον Τόμο Α που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποφάσισε ότι δεν ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού:

- Ενώ έχουν ζητηθεί  	να υποβληθούν βεβαιώσεις από τον Σύμβουλο Μελετητή ή τον ιδιοκτήτη των έργων που εκτελέστηκαν κατά τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια από τον Προσφέροντα ή / και τους Άλλους Φορείς που δηλώθηκαν, ο Προσφέροντας δήλωσε νέο έργο και νέους Άλλους Φορείς, γεγονός το οποίο αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς.

- Ενώ έχει ζητηθεί για την Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κα Μαριλένα Ανδρέου που δηλώθηκε ως Διευθυντής Έργων (Project Manager) της εταιρείας, να υποβληθεί αντίγραφο ισχύουσας άδειας επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα, όπως αυτή εκδίδεται από το Τεχνικό Επιστημονικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) καθώς επίσης και το αντίγραφο Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τρίτης Τάξης που να είναι σε ισχύ, το οποίο εκδίδεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, υποβλήθηκε ξανά ο Πίνακας Β. Τεχνική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)) Στοιχεία Εργοδοτουμένων και αλλάχθηκε ο Διευθυντής Έργων (Project Manager) της εταιρείας με τον κ. Σάββα Φάντη τον οποίο ο Προσφέροντας δήλωσε ως νέο Άλλο Φορέα με την υποβολή νέου Παραρτήματος 17 - Υπόδειγμα Δήλωσης Άλλων Φορέων, όπου προστέθηκαν ως νέοι φορείς οι κ. Σάββας Φάντης, κ. Γιώργος Τρύφωνος, CCS Care Communication Solutions Gmbh, GAG ELECTROMECHANICAL SERVICES, γεγονός το οποίο αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς.

- Ενώ ζητήθηκε  για τον Εγγεγραμμένο Ηλεκτρολόγο να υποβληθούν, το Πιστοποιητικό ικανότητας και το Πιστοποιητικό εγγραφής που είναι σε ισχύ τα οποία εκδίδονται από τον Διευθυντή  του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, υποβλήθηκε νέος φορέας ο κ. Γιώργος Τρύφωνος γεγονός το οποίο αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς.

Ως εκ των πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι η προσφορά με αρ. 2/4 δεν είναι αποδεκτή.

6.C	 Προσφορά Αρ. 3/4

| Προσφέρων | C.PITTAKAS BIOCARE LTD |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού Εργασιών | €497.690,52 |
| Σύνολο ποσού Εργασιών Συντήρησης (για 10 Χρόνια) | €88.000,00 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €585.690,52 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα εγκυρότητας προσφορών  (Παράρτημα 1)  και έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και εγκυρότητας των προσφορών, σύμφωνα με τον Τόμο Α που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποφάσισε ότι δεν ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού:

- Σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Έγγραφο / Όρος Αρ.4 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.β Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  c) Λοιπά στελέχη της ομάδας του έργου ΄΄ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέσει στην ομάδα εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον δύο (2) αδειούχους τεχνικούς για εκτέλεση εργασιών τεχνικής φύσεως που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 125(Ι)/2007΄΄. Ενώ ζητήθηκε να υποβληθεί η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φύλακα για τους δύο (2) αδειούχους τεχνικούς, υποβλήθηκαν οι ζητούμενες Άδειες για τους κ. Νικόλα Στατιώτη και κ. Χαράλαμπο Ξενοφώντος που εργοδοτούνται  σε Τρίτη εταιρεία την Securiton, η οποία δεν δηλώθηκε ως Άλλος Φορέας, γεγονός το οποίο αποτελεί  τροποποίηση της προσφοράς.

Ως εκ των πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι η προσφορά με αρ. 3/4 δεν είναι αποδεκτή.

6.D	 Προσφορά Αρ. 4/4

| Προσφέρων | Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού Εργασιών | €509.400,00 |
| Σύνολο ποσού Εργασιών Συντήρησης (για 10 Χρόνια) | €77.100,00 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €586.500,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 4/4 είναι αποδεκτή.

7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην Προσφορά με αρ. 1/4 της εταιρείας M.T. PIPERARIS TRADING LTD που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή Προσφοράς που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού με συνολικό ποσό Προσφοράς €525.462,00 + Φ.Π.Α. που αναλύεται ως ακολούθως:

| Προσφέρων | M.T. PIPERARIS TRADING LTD |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού Εργασιών | €456.462,00 |
| Σύνολο ποσού Εργασιών Συντήρησης (για 10 Χρόνια) | €69.000,00 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €525.462,00 |

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Υπογραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Π. Ευγενίου | Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας – ΗΜΥ - Συντονιστής Επιτροπής | ................................. |
| 2. | Α. Σαμούτης | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - ΗΜΥ | ................................. |
| 3. | Α. Φελλά | Τεχνικός Ελέγχου – Διεύθυνση Ελέγχου | ................................. |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Έλεγχος κριτηρίων Εγκυρότητας

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | M.T. PIPERARIS TRADING LTD (1/4) | Security Distribution Center S.D.C. Ltd (2/4) | C.PITTAKAS BIOCARE LTD (3/4) | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ (4/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε (√) | Δ/Ε (√) |
| 4 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Η/ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (νομικό πρόσωπο) στην κοινοπραξία | √ | √ | √ | √ |
| 6 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 7 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία έργων (σημείωση 1) κατά τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έργα παρόμοιας φύσης με το παρόν Έργο, αξίας τουλάχιστον €135.000. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%, Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.” | Ζητήθηκε διευκρίνηση για τους φορείς όπου δήλωσε ότι έκαναν τα έργα: βεβαιώσεις από τον ιδιοκτήτη ή μελετητή √ Βεβαίωση από φορέα Medicip (HOSPITAL REZOLA CANETE) και τιμολόγιο | Ζητήθηκε διευκρίνηση για το 1ο έργο ποιος το έκανε: βεβαιώσεις από τον ιδιοκτήτη ή μελετητή x Δήλωσε εκ τον υστέρων νέο έργο και νέο άλλο φορέα, αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς | Ζητήθηκε διευκρίνηση για το έργο ποιος το έκανε: βεβαιώσεις από τον ιδιοκτήτη ή μελετητή √ Βεβαίωση του έργου από τον ιδιοκτήτη του έργου | √ |
| 11 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων 8. β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα i. ο αριθμός των εργοδοτούμενων, με σχετική πείρα μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, να μην είναι μικρότερος από εξι (6), κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, που να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τα πιο κάτω άτομα στις πιο κάτω ειδικότητες: a) Ο Ανάδοχος απαιτείται να ορίσει ένα (1) Διευθυντή Έργου (Project Manager) ως Υπεύθυνο του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Ο Διευθυντής Έργου, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: I. Να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών II. Να είναι εγγεγραμμένος, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο ή, αν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι εγγεγραμμένος στα αντίστοιχα οικεία επαγγελματικά μητρώα της χώρας που είναι εγκατεστημένος και να έχει ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής. III. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τρίτης Τάξης που να είναι σε ισχύ, το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή να διαθέτει αντίστοιχη άδεια εκτέλεσης εργασιών στη χώρα προέλευσής του. c) Λοιπά στελέχη της Ομάδας Έργου • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει στην ομάδα εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον έναν (1) εγγεγραμμένους ηλεκτρολόγους, κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ, τα οποία εκδίδονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους. • Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέσει στην ομάδα εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον δυο (2) αδειούχους τεχνικούς για εκτέλεση εργασιών τεχνικής φύσεως που αφορούν το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 125(Ι)/ 2007. | Ζητήθηκε διευκρίνηση για τα πιο κάτω: Β. Τεχνική Ικανότητα (παράγραφο 3.3.8(β) √ Γ. Τεχνική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β) √ Παναγιώτης Μαυρίδης (Project manager) √ άδεια ΕΤΕΚ √ Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τρίτης Τάξης √ Ζητήθηκε διευκρίνηση για τον εγγεγραμμένο Ηλεκτρολόγο √ 4 x εγγεγραμμένους Ηλεκτρολόγους Από τους φορείς: 1. Angel Burgos Nieto(medicip) 2.Fernado Torralba Esclarin (medicip) 3.Don Fernando Benavente (tedisel) 4. Rafael Jose Ramos (tedisel) Ζητήθηκε διευκρίνηση για τους 2 Αδειούχους Τεχνικούς √ 1.Δήμος Αχιλλέως 2. Προκόπης Κων/νου | Ζητήθηκε διευκρίνηση για τα πιο κάτω: Ηλ. Μηχανικό ΕΤΕΚ και πιστοποιητικό 3ης τάξης για την κ. Μαριλένα όπου δηλώθηκε ως Project manager. x Δήλωσε εκ τον υστέρων άλλο φορέα, τον κ. Σάββα Φάντη και αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς Ζητήθηκε διευκρίνηση για τον εγγεγραμμένο Ηλεκτρολόγο x Δήλωσε εκ τον υστέρων άλλο φορέα, τον κ. Γιώργος Τρύφωνος, και αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση για τα πιο κάτω: Ηλ. Μηχανικό Ποιος είναι ο Project Manager. √ Από τον φορέα: Milliams electrical contractors ltd Κα Κρασιμίρα Χ’Χριστοδούλου Ζητήθηκε διευκρίνηση για τον εγγεγραμμένο Ηλεκτρολόγο √ Από τον φορέα: Milliams electrical contractors ltd 1.Ανδρέας Ανδρέου 2.Σάββας Χαραλάμπους Ζητήθηκε διευκρίνηση για τους 2 Αδειούχους Τεχνικούς x Υποβλήθηκαν οι ζητούμενες Άδειες για τους κ. Νικόλα Στατιώτη και κ. Χαράλαμπο Ξενοφώντος που εργοδοτούνται σε Τρίτη εταιρεία την Securiton, η οποία δεν δηλώθηκε ως Άλλος Φορέας, γεγονός το οποίο αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς | √ √ √ |
| 12 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων |  |  |  |  |
| 13 | Δήλωση άλλων φορέων (παράρτημα 17) | √ (2 φορείς) | √ (1 φορέα) x Δήλωσε 4 φορείς εκ των υστέρων και αποτελεί τροποποίηση της προσφοράς | √ (3 φορείς) | √ (1 φορέα) |
| 14 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων (παράρτημα 4) | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 15 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Άλλων Φορέων: Στοιχεία Συνεργατών Εξειδικευμένων Συστημάτων | √ | √ | √ | √ |
| 16 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Άλλων Φορέων: Στοιχεία ‘Εργων | √ | √ | Δ/Ε | √ |
| 17 | Προϋποθέσεις Συμμετοχής Νομικών Προσώπων |  |  |  |  |
| 18 | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 19 | Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κοινοπραξίας φυσικών ή/ και νομικών προσώπων |  |  |  |  |
| 20 | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (νομικό πρόσωπο) στην κοινοπραξία | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 21 | Συμφωνητικό Συνεργασίας των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 22 | Κατάλογος Τιμών Μονάδος για Αλλαγές (16.5) | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 23 | Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης Έργου (14.4) | √ | √ | √ | √ |
| 24 | Υλικά / Ανταλλακτικά που δε συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του Έργου (παράρτημα 19) | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 25 | Για το τεχνικό και γενικό προσωπικό Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού. | √ | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 26 | ΤΟΜΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |
| 27 | Πίνακες Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | √ | √ | √ | √ |
| 28 | Παράρτημα 15 | √ | √ | √ | √ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακες Ελέγχου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Πίνακας προσφερόμενων υλικών – Παράρτημα 15 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού

|  | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| 1 | Μονάδα Παροχής Κλίνης | TEDISEL MEDICAL | N270 | SPAIN | ELEKTRA HELLAS | Medilux | Ελλάδα |
| 2 | Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων Νοσηλευτών | MEDICIP HEALTH | MH9201 | SPAIN | CODACO | HCC-07 IP/MT-07 IP | Τσεχία |
| 3 | Τοπική Μονάδα Ελέγχου Δωματίου | MEDICIP HEALTH | MH9218 | SPAIN | CODACO | HCC-07 IP-07 IP/RT-07DV IP | Τσεχία |
| 4 | Μονάδα Ελέγχου Περιοχής | MEDICIP HEALTH | MH9201 | SPAIN | CODACO | HCC-07 IP/PS-07 IP | Τσεχία |
| 5 | Τερματικό Κλίνης | MEDICIP HEALTH | MH9201 | SPAIN | CODACO | HCC-07 IP/BC-07S IP/ BC-01H/PU-01SCL IP | Τσεχία |
| 6 | Τερματικό Επικοινωνίας Δωματίου | MEDICIP HEALTH | MH9201 | SPAIN | CODACO | HCC-07 IP/RT-07DV IP | Τσεχία |
| 7 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | MEDICIP HEALTH | MH6212 | SPAIN | CODACO | HCC-07 IP / Nurse Call Viewer | Τσεχία |
| 8 | Εξυπηρετητής Λογισμικού Ελέγχου και Ενδείξεων | MEDICIP HEALTH ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.10 | MH9212 | SPAIN | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.10 | HP ProDesk 400 G6 Micro Tower 7EM16EA | USA/China |

Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφερόμενων υλικών – Τόμος Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μονάδων παροχής κλινών και Συστήματος Τηλεειδοποίησης νοσηλευτών

Παράρτημα 2.1

Μονάδα Παροχής Κλίνης

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Η Μονάδα Παροχής Κλίνης (Bead Head Unit) θα εγκατασταθεί στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι του ασθενούς, με σκοπό την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, όπως φωτισμό, ηλεκτρική παροχή, παροχές ιατρικών αερίων και σύστημα τηλεειδοποίησης. | √ | √ |
| 1.2 | Η μονάδα θα εγκατασταθεί με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε δωματίου. | √ | √ |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 2.1 | Η μονάδα θα είναι του γραμμικού οριζόντιου τύπου (liner horizontal). | √ | √ |
| 2.2 | Θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου βαμμένο με τη χρήση πούδρας ηλεκτροστατικής μπογιάς (powder coated). | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.3 | Η μονάδα θα είναι περίκλειστη από όλες τις πλευρές με δείκτη προστασίας έναντι στην είσοδο νερού και μικροσωματιδίων IP21. | √ | √ |
| 2.4 | Το σχήμα της μονάδας θα είναι τέτοιο ώστε να μη σχηματίζονται αιχμηρές ακμές . | √ | √ |
| 2.5 | Η μονάδα θα μπορεί να καθαρίζεται εύκολα με τη χρήση αντισηπτικών ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξη μικροβίων και βακτηρίων. | √ | √ |
| 2.6 | Η μονάδα θα διαθέτει τουλάχιστον 4 διαφορετικά διαμερίσματα (compartments) για την εγκατάσταση των υπηρεσιών), για την αντίστοιχη διέλευση των καλωδίων χαμηλής τάσης (low voltage), πολύ χαμηλής τάσης (extra low voltage) και των σωληνώσεων ιατρικών αερίων. | √ | √ |
| 2.7 | Οι χώροι θα είναι εύκολα προσπελάσιμοι με την αφαίρεση καλυμμάτων, τα οποία θα στερεώνονται με κούμπωμα και όχι με τη χρήση κοχλιών. | √ | √ |
| 2.8 | Ο έμμεσος φωτισμός του δωματίου θα είναι εγκατεστημένος στο πάνω διαμέρισμα της μονάδας, ενώ ο φωτισμός ανάγνωσης στο κάτω. | √ | √ |
| 2.9 | Τα ιατρικά αέρια και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να είναι διαχωρισμένα με προστατευτικό διαχωριστικό | √ | √ |
| 2.10 | Δεν θα υπάρχουν διακόπτες και ρευματοδότες σε απόσταση μικρότερη των 200mm από εξόδους ιατρικών αερίων | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.11 | Τα καλώδια παροχής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ρευματοδότες, φωτιστικά) πρέπει να είναι τύπου σιλικόνης με ψηλή αντοχή στη φωτιά, χαμηλής εκπομπής καπνού και μηδενικής εκπομπής αλογόνου (LSOH). | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.12 | Η Μονάδα θα διαθέτει τμήμα Πίνακα Διανομής στην αρχή της κονσόλας το οποίο να περιλαμβάνει: Διπολικό Αποζεύκτη (isolator) 230V MCB/RCD 6A/30mA για προστασία του κυκλώματος φωτισμού MCB/RCD 20A/30mA για προστασία του κυκλώματος πριζών Ηλεκτρονόμο (conductor/relay) για κάθε φωτιστικό ανάγνωσης για έλεγχο από τις μονάδες κλήσης του συστήματος κλίσης νοσοκόμων (nurse call) Το τμήμα Πίνακα Διανομής μπορεί να εγκατασταθεί σε κατάλληλο πλαστικό ή μεταλλικό κουτί δίπλα από την αρχή της κονσόλας | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.13 | Η κονσόλα να είναι εξοπλισμένη, για κάθε κρεβάτι, με τις παρακάτω εγκαταστάσεις: |  |  |
| 2.13.1 | Μία (1) έξοδο ιατρικού οξυγόνου (Ο2) | √ | √ |
| 2.13.2 | Μία (1) έξοδο κενού (VAC) | √ | √ |
| 2.13.3 | Μία (1) έξοδο ιατρικού αέρα (ΜΑ4) (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.13.4 | Τέσσερεις (4) διπλοί ρευματοδότες BS1363 (από δύο εκατέρωθεν του κρεβατιού του ασθενή) | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.13.5 | Τέσσερεις (4) θέσεις για γείωση του ιατρικού εξοπλισμού | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.13.6 | Ένα (1) διπλό Βυσματολήπτη δομημένης καλωδίωσης (RJ45) | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.13.9 | Ένα (1) φωτιστικό ανάγνωσης (reading light) τύπου LED T5 4W/230V | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.13.10 | Ένα (1) φωτιστικό έμμεσου φωτισμού (up light), τύπου LED Τ8 23W/230V στο πάνω μέρος της κονσόλας | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.15 | Διακόπτες για το χειρισμό των φωτιστικών | √ | √ |
| 2.15 | Χώρο για την εγκατάσταση του συστήματος τηλεειδοποίησης νοσηλευτών (nurse call) | √ | √ |
| 3. | Συμμόρφωση με πρότυπα |  |  |
| 3.1 | Η μονάδα θα συμμορφώνεται με την οδηγία για τον ιατρικό εξοπλισμό (93/42/EK-2007/47/EK) για εξοπλισμό κλάσης IIA | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.2 | Η μονάδα θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ ISO 11197 και το ΗΤΜ 08-03 | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 3.3 | Τα φωτιστικά της μονάδας πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 60598-25 | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 3.4 | Ο διακόπτης ελέγχου των φωτιστικών πρέπει να συμμορφώνεται με το ΕΝ 60669-1 | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 3.5 | Οι λήψεις ιατρικών αερίων αγγλικού τύπου, να είναι κατασκευασμένες βάσει των πρότυπων ΕΝ ISO 7396-1 και ΕΝ ISO 7396-2. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 3.6 | Οι σωληνώσεις των ιατρικών αερίων πρέπει να είναι κατασκευασμένες βάσει των πρότυπων ΕΝ ISO 9170-1 και ΕΝ ISO 9170-2. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |

Παράρτημα 3.1

Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων Νοσηλευτών

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα εγκατασταθεί στο σταθμό νοσοκόμων του κάθε θαλάμου. Θα δέχεται σήματα κλήσης και εκτάκτων αναγκών από όλα τα δωμάτια και τις συσκευές που είναι εγκατεστημένες στο θάλαμο. Θα διαθέτει επίσης δυνατότητες φωνητικές επικοινωνίας με τους ασθενείς και τα δωμάτιά τους | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 2.1 | Η κάθε Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα μπορεί να λαμβάνει σήματα και να ελέγχει τουλάχιστον 30 δωμάτια. Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα μπορεί να επεκταθεί ώστε να ελέγχει τουλάχιστον 60 δωμάτια. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.2 | Κάθε ζώνη (δωμάτιο) να θεωρηθεί ότι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα (4) Τερματικά Κλίνης, τέσσερεις (4) μονάδες κλήσης, δύο (2) μονάδες ακύρωσης και ένα (1) Τερματικό Επικοινωνίας Δωματίου. | √ | √ |
| 2.3 | Θα μπορεί να λαμβάνει σήματα κλήσεων (κανονικές κλήσεις και εκτάκτου ανάγκης) από όλα τα δωμάτια και τις συσκευές κλήσεων. | √ | √ |
| 2.4 | Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD στην οποία να εμφανίζονται οι κλήσεις από τους ασθενείς και άλλες ενδείξεις του συστήματος. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.5 | Ενδείξεις |  |  |
| 2.5.1 | Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα παρέχει οπτικές και ηχητικές ενδείξεις για την κάθε κλήση. | √ | √ |
| 2.5.2 | Σε περίπτωση απλής κλήσης θα παρέχει οπτική ένδειξη στην οθόνη LCD σχετικά με το δωμάτιο από το οποίο προήλθε η κλήση. | √ | √ |
| 2.5.3 | Ταυτόχρονα με την οπτική ένδειξη θα παρέχει και ηχητική ένδειξη με τη μορφή σταθερού ή μεταβαλλόμενου ηχητικού σήματος | √ | √ |
| 2.5.4 | Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα παρέχει τη δυνατότητα για μείωση της έντασης του ήχου, αλλά ο ήχος δεν θα μπορεί ποτέ να σιγήσει πλήρως | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.5.5 | Σε περίπτωση κλήσης εκτάκτου ανάγκης η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα παρέχει οπτική ένδειξη στην οθόνη LCD σχετικά με το δωμάτιο και το κρεβάτι από το οποίο προήλθε η κλήση. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.5.6 | Ταυτόχρονα με την οπτική ένδειξη θα παρέχει και ηχητική ένδειξη με τη μορφή μεταβαλλόμενου ηχητικού σήματος, διαφορετικού από την απλή κλήση. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.5.7 | Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η ένταση του ήχου στη Μονάδα Ενδείξεων και Ελέγχου, τότε σε περίπτωση που ληφθεί κλήση εκτάκτου ανάγκης, η επιλογή μείωσης του ήχου θα παρακάμπτεται και ο ήχος θα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.5.8 | Σε κάθε περίπτωση κλήσης η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα παρέχει τα κατάλληλα μέσα για αποδοχή των κλήσεων (call acknowledgement) από το νοσηλευτικό προσωπικό. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.6 | Φωνητική Επικοινωνία |  |  |
| 2.6.1 | Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα είναι ικανή για αμφίδρομη επικοινωνία με τους ασθενείς ή το νοσηλευτικό προσωπικό, μέσω των Τερματικών Κλίνης και των Τερματικών Επικοινωνίας Δωματίου. | √ | √ |
| 2.6.2 | Για το σκοπό αυτό θα διαθέτει ακουστικό τηλεφώνου (χειροτηλέφωνο) για την επικοινωνία με τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.6.3 | Επιπρόσθετα θα έχει τη δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση χειροτηλέφωνο (hands free) μέσω μικροφώνου και μεγαφώνου. | √ | √ |
| 2.6.4 | Η οποιασδήποτε φωνητική επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και νοσηλευτικού προσωπικού θα είναι δυνατή μόνο εφόσον το επιλέξει το νοσηλευτικό προσωπικό. | √ | √ |
| 2.6.5 | Μέσω της Μονάδας Ελέγχου και Ενδείξεων θα είναι δυνατή η φωνητική επικοινωνία μεταξύ μελών του νοσηλευτικού προσωπικού είτε μέσω των τερματικών επικοινωνία δωματίου είτε μέσω άλλων Μονάδων Ελέγχου και Ενδείξεων. | √ | √ |
| 2.7 | Άλλες Δυνατότητες |  |  |
| 2.7.1 | Η Μονάδα Ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα για προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλες Μονάδες Ελέγχου και Ενδείξεων. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.7.2 | Η Μονάδα θα διαθέτει κομβίο παρουσίας, ώστε το νοσηλευτικό προσωπικό να δηλώνει την παρουσία του στο σταθμό νοσηλευτών. | √ | √ |
| 2.7.3 | Επιπρόσθετα μέσω της Μονάδας Ελέγχου και Ενδείξεων θα είναι δυνατός ο έλεγχος παρουσίας των νοσηλευτών στα διάφορα δωμάτια (αφού έχουν χρησιμοποιήσει τα κομβία παρουσίας) | √ | √ |
| 2.7.4 | Η Μονάδα θα μπορεί να παρακολουθεί και να παρουσιάζει γεγονότα σχετικά με την καλή λειτουργία του συστήματος όπως βλάβες, αποσύνδεση Συσκευής Χειρός ασθενή κ.α. | √ | √ |
| 2.7.5 | Η Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων θα μπορεί να κατηγοριοποιεί και να ταξινομεί (prioritize) τις κλήσεις, παρουσιάζοντας πρώτη αυτή με την μεγαλύτερη ταξινόμηση. | √ | √ |
| 3. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 3.1 | Ηλεκρική Τροφοδοσία: 24V DC | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.2 | Εγκατάσταση: Επιτραπέζια | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 3.3 | Χρώμα: Λευκό | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 3.4 | Δικτύωση: Θα διαθέτει προσαρμογέα δικτύου για τη σύνδεσή της με το δίκτυο επικοινωνίας του συστήματος | √ | √ |
| 3.5 | Η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις συστάσεις του HTM 08-03 παράγραφος 10, ή με το πρότυπο DIN VDE 0834-1 | √ | √ |

Παράρτημα 3.2

Τοπική Μονάδα Ελέγχου Δωματίου

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Ο Τοπική Μονάδα Ελέγχου Δωματίου χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των διαφόρων μονάδων εντός του δωματίου με το δίκτυο επικοινωνίας της κάθε περιοχής ελέγχου (θαλάμου) του συστήματος. | √ | √ |
| 2. | Δυνατότητες |  |  |
| 2.1 | Σε κάθε τοπική μονάδα ελέγχου θα μπορούν να συνδέονται τουλάχιστον τέσσερα (4) Τερματικά Κλινης, τέσσερεις (4) μονάδες κλήσης, δύο (2) μονάδες ακύρωσης, ένα (1) Τερματικό Επικοινωνίας Δωματίου, και ένας (1) λαμπτήρας ενδείξεων. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
| 2.2 | Η τοπική μονάδα ελέγχου θα διαθέτει προσαρμογέα δικτύου για τη σύνδεσή της με το δίκτυο της περιοχής ελέγχου (θαλάμου) του συστήματος | √ | √ |
| 2.2 | Η τοπική μονάδα ελέγχου μπορεί να είναι αυτόνομη είναι να περιλαμβάνεται σε άλλη συσκευή του συστήματος όπως λαμπτήρες ενδείξεων ή τερματικά επικοινωνίας δωματίου | √ | √ |
| 3. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 3.1 | Τάση Τροφοδοσίας: 24V DC | √ | √ |
| 3.2 | Εγκατάσταση: Επίτοιχη ή σε ψευδοτάβανο | √ | √ |
| 3.3 | Θα διαθέτει περίβλημα με δείκτη προστασίας έναντι εισόδου νερού και μικροσωματιδίων τουλάχιστον IP20. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |

Παράρτημα 3.3

Μονάδα Ελέγχου Περιοχής

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Η Μονάδα Ελέγχου Περιοχής (Θαλάμου) χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση και τον έλεγχο των διαφόρων τοπικών μονάδων ελέγχου δωματίου και των Μονάδων Ενδείξεων και Ελέγχου Νοσηλευτών σε μία ενιαία περιοχή ελέγχου (Θάλαμος). Επιπρόσθετα θα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την επικοινωνία (μέσω σημάτων κλήσεων ή φωνητικής επικοινωνία) των συσκευών της περιοχής με συσκευές άλλων περιοχών και με το Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | √ | √ |
| 2. | Δυνατότητες |  |  |
| 2.1 | Κάθε μονάδα ελέγχου περιοχής θα μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τουλάχιστον 30 τοπικές μονάδες ελέγχου δωματίου και μονάδες ελέγχου και ενδείξεων νοσηλευτών. | √ | √ |
| 2.2 | Η μονάδα ελέγχου περιοχής θα διαθέτει προσαρμογέα δικτύου για τη σύνδεσή της με το δίκτυο του συστήματος, τις υπόλοιπες μονάδες ελέγχου περιοχής και το λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης. | √ | √ |
| 2.3 | Μέσω της σύνδεσής της με άλλες μονάδες ελέγχου περιοχής θα μπορεί να αναμεταδίδει σήματα και να επιτρέπει τη φωνητική επικοινωνία μεταξύ συσκευών του συστήματος που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές ελέγχου, καθώς και τη μεταφορά σημάτων και γεγονότων που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος (σφάλματα, βλάβες κλπ) στο λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.4 | Κάθε μονάδα ελέγχου περιοχής θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς καμιά επίπτωση στη λειτουργία του συστήματος στην περιοχή (θάλαμο) που ελέγχει σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας με τις άλλες μονάδες ελέγχου περιοχής ή το λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.5 | Τα σήματα που θα λαμβάνει η μονάδα ελέγχου περιοχής θα αποθηκεύονται σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας και θα προωθούνται με την αποκατάστασή της, σε άλλες μονάδες ελέγχου περιοχής ή στο λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 2.6 | Η τοπική μονάδα ελέγχου μπορεί να είναι αυτόνομη ή να περιλαμβάνεται σε άλλη συσκευή του συστήματος όπως λαμπτήρες ενδείξεων ή τερματικά επικοινωνίας δωματίου | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 3.1 | Τάση Τροφοδοσίας: 24V DC | √ | √ |
| 3.2 | Εγκατάσταση: Επίτοιχη ή σε ψευδοτάβανο | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.3 | Θα διαθέτει περίβλημα με δείκτη προστασίας έναντι εισόδου νερού και μικροσωματιδίων τουλάχιστον IP20. | √ | √ |

Παράρτημα 3.4

Τερματικό Κονσόλας Νοσηλείας

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Το Τερματικό Κλίνης (bed head unit) θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του ασθενή με το νοσηλευτικό προσωπικό. Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται είτε μέσω ηχητικών και οπτικών σημάτων είτε μέσω αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 1.2 | Το Τερματικό Κλίνης θα αποτελείται από τη συσκευή χειρός και τη μονάδα υποδοχής (handset socket). | √ | √ |
| 1.3 | Η μονάδα υποδοχής θα εγκατασταθεί σε νέα κονσόλα νοσηλείας (bedhead unit). | √ | √ |
| 1.4 | Το Τερματικό Κλίνης θα είναι πλήρως συμβατό με την κονσόλα νοσηλείας (bedhead unit). | √ | √ |
| 1.5 | Το Τερματικό Κλίνης θα συνδέεται με την Τοπική Μονάδα Ελέγχου Δωματίου. | √ | √ |
| 2. | Συσκευή Χειρός |  |  |
| 2.1 | Η συσκευή χειρός πρέπει να διαθέτει τις πιο κάτω δυνατότητες, χαρακτηριστικά και λειτουργίες: | √ | √ |
| 2.1.1 | Ένα μεγάλου μεγέθους κομβίο κλήσης ασθενούς με το οποίο ο ασθενής θα καλεί το νοσηλευτικό προσωπικό. | √ | √ |
| 2.1.2 | Το χρώμα του κομβίου κλήσης θα είναι είτε κόκκινο είτε πορτοκαλί, και θα είναι φωτιζόμενο ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός και η χρήση του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γίνονται αποδεκτές και συσκευές χειρός που διαθέτουν φωσφορίζον κομβίον. | √ | √ |
| 2.1.3 | Το κομβίο κλήσης ασθενούς θα συνοδεύεται από λαμπτήρα επιβεβαίωσης, τύπου LED, ο οποίος θα ενεργοποιείται με το πάτημα του κομβίου κλήσης | √ | √ |
| 2.1.4 | Ένα κομβίο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού ανάγνωσης (reading light) πάνω από το κρεβάτι. Το χρώμα του κομβίου πρέπει να είναι διαφορετικό τόσο από το κομβίο κλήσης ασθενούς όσο και από τα υπόλοιπα κομβία. | √ | √ |
| 2.1.5 | Η συσκευή χειρός θα είναι εξοπλισμένη με μικρού βάρους καλώδιο τουλάχιστον 2m με σχετικό βύσμα για τη σύνδεσή της με τη μονάδα υποδοχής. | √ | √ |
| 2.1.6 | Θα διαθέτει επίσης συνδετήρα που θα επιτρέπει την προσκόλληση της συσκευής χειρός στα ρούχα του ασθενή ή στα σκεπάσματα του κρεβατιού. | √ | √ |
| 2.1.7 | Η συσκευή χειρός θα είναι ελαφριά, φτιαγμένη από αντιμικροβιολογικό περίβλημα το οποίο μπορεί να καθαριστεί με διάλυμα αποστείρωσης. | √ | √ |
| 2.1.8 | Η συσκευή χειρός θα διαθέτει δείκτη προστασίας ενάντια στην είσοδο νερού και μικροσωματιδίων τουλάχιστον IP65. | √ | √ |
| 2.1.9 | Η συσκευή χειρός θα είναι λευκού χρώματος. | √ | √ |
| 3. | Μονάδα Υποδοχής (handset socket) |  |  |
| 3.1 | Η Μονάδα Υποδοχής θα είναι εγκατεστημένη στην κονσόλα νοσηλείας κοντά στο κρεβάτι | √ | √ |
| 3.2 | Θα διαθέτει κατάλληλη υποδοχή για τη σύνδεση του καλωδίου της μονάδας χειρός. | √ | √ |
| 3.3 | Η υποδοχή θα είναι συμβατή όσο με μονάδες χειρός που επιτρέπουν αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία όσο και με μονάδες χειρός που χρησιμοποιούνται μόνο για κλήσεις. | √ | √ |
| 3.4 | Η μονάδα υποδοχής πρέπει να επιτρέπει την αποσύνδεση του καλωδίου σε περίπτωση που σε αυτό εξασκηθεί υπερβολική ένταση. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.5 | Σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου από τη μονάδα υποδοχής τότε η μονάδα υποδοχής πρέπει να ενεργοποιεί κατάλληλα οπτικά και ηχητικά σήματα συναγερμού στη Μονάδα και ενδείξεων νοσηλευτών. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.6 | Η Μονάδα Υποδοχής θα διαθέτει επίσης σχετικό κομβίο ακύρωσης της κλήσης μαζί με ενδεικτική λυχνία τύπου LED. Στο κομβίο ακύρωσης να αναγράφεται η λέξη “RESET”. | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.7 | Η Μονάδα Υποδοχής θα διαθέτει κομβίο εκτάκτου ανάγκης (emergency) χρώματος κόκκινου ή πράσινου, καθώς και σχετική λυχνία επιβεβαίωσης τύπου LED. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3.8 | Σε περίπτωση ενεργοποίησης του κομβίου εκτάκτου ανάγκης θα αποστέλλεται σχετικό σήμα στην Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων Νοσηλευτών, και θα ενεργοποιούνται οι σχετικοί ηχητικοί και οπτικοί συναγερμοί. | √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
|  | Η Μονάδα θα διαθέτει τα κατάλληλα κυκλώματα ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού της Κονσόλας Νοσηλείας | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προσφέρει Μονάδα Υποδοχής η οποία να διαθέτει κομβία ακύρωσης και εκτάκτου ανάγκης μπορεί να εγκαταστήσει δίπλα από τη Μονάδα Υποδοχής αυτόνομή (ή αυτόνομες) συσκευή (ή συσκευές) που να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητα. | √ | √ |
| 3.9 | Κάθε μονάδα υποδοχής θα συνοδεύεται από εικονικό βύσμα για την αποτροπή έγερσης σήματος συναγερμού στην περίπτωση που το καλώδιο της συσκευής χειρός αποσυνδεθεί σκόπιμα από το προσωπικό του νοσοκομείου. | √ | √ |
| 4. | Άλλες Απαιτήσεις |  |  |
| 4.1 | Η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις συστάσεις του HTM 08-03 παράγραφος 10, ή με το πρότυπο DIN VDE 0834-1 | √ | √ |

Παράρτημα 3.5

Τερματικό Επικοινωνίας Δωματίου

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Το Τερματικό Επικοινωνίας Δωματίου θα χρησιμοποιείται κυρίως για την αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία νοσηλευτών στο δωμάτιο με το σταθμό νοσηλευτών. Θα διαθέτει επίσης κομβία παρουσίας, ακύρωσης και κλήσης. | √ | √ |
| 2. | Δυνατότητες |  |  |
| 2.1 | Το Τερματικό Επικοινωνίας θα διαθέτει μικρόφωνο και μεγάφωνο για επικοινωνία με τις Μονάδες Ελέγχου και Ενδείξεων του συστήματος. | √ | √ |
| 2.2 | Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει με ποια Μονάδα Ελέγχου και Ενδείξεων ή Τερματικό Επικοινωνίας Δωματίου θα επικοινωνήσει μέσω κατάλληλου επιλογέα. | √ | √ |
| 2.3 | Το τερματικό θα διαθέτει κομβίο παρουσίας πράσινου χρώματος. | √ | √ |
| 2.4 | Επιπρόσθετα θα διαθέτει κομβίο ή κομβία κλήσης (κόκκινου ή πορτοκαλί χρώματος) για τη διενέργεια απλών κλήσεων ή κλήσεων εκτάκτου ανάγκης. | √ | √ |
| 2.5 | Θα διαθέτει οθόνη LCD για την προβολή μηνυμάτων σχετικά με τις κλήσεις κατά προτεραιότητα, μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του συστήματος (βλάβες κ.α) καθώς και τις επιλογές επικοινωνίας (Μονάδες Ελέγχου και Ενδείξεων, Τερματικά Επικοινωνίας Δωματίου) | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ |
| 3. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 3.1 | Τάση λειτουργίας: 24V DC | √ | √ |
| 3.3 | Εγκατάσταση: Επίτοιχη | √ | √ |
| 3.4 | Θα συνδέεται με την Τοπική Μονάδα Ελέγχου του δωματίου | √ | √ |

Παράρτημα 3.9

Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης

| Α/Α | Προδιαγραφές | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Το λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης θα συνδέεται με το δίκτυο επικοινωνιών του συστήματος και θα επιτηρεί τη λειτουργία του συστήματος, καταγράφοντας κλήσεις, χρόνος ανταπόκρισης νοσηλευτών και βλάβες του συστήματος. | √ | √ |
| 2. | Δυνατότητες |  |  |
| 2.1 | Μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός και η ρύθμιση του συστήματος με βάση τις ανάγκες του χρήστη. | √ | √ |
| 2.2 | Το λογισμικό θα παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος και θα καταγράφει περιστατικά βλαβών | √ | √ |
| 2.3 | Το λογισμικό θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις κλήσεις από τις διάφορες συσκευές του συστήματος. | √ | √ |
| 2.4 | Για κάθε κλήση θα καταγράφεται το είδος της (απλή, έκτακτης ανάγκης), η συσκευή και το δωμάτιο από την οποία προήλθε, η ώρα και ημερομηνία. | √ | √ |
| 2.5 | Το λογισμικό θα παρακολουθεί και θα καταγράφει την ώρα και ημερομηνία αποδοχής των κλήσεων (acknowledgement), και τη συσκευή από την οποία έγινε η αποδοχή. | √ | √ |
| 2.6 | Το λογισμικό θα παρακολουθεί και θα καταγράφει την ώρα και ημερομηνία ακύρωσης μίας κλήσης, τη συσκευή ακύρωσης και το δωμάτιο από την οποία προήλθε. | √ | √ |
| 2.7 | Το λογισμικό θα μπορεί να παράγει αναφορές (reports) σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. | √ | √ |
| 2.8 | Οι αναφορές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά με τις κλήσεις, τις αποδοχές και τις ακυρώσεις κλήσεων. Στα στοιχεία να περιλαμβάνονται χρόνοι κλήσης, αποδοχής και ακύρωσης, και οι συσκευές από τις οποίες προήλθαν οι συγκεκριμένες ενέργειες. | √ | √ |
| 2.9 | Οι πιο πάνω αναφορές θα παράγονται κατ’ επιλογή του χρήστη και με κριτήρια όπως: ‘Ωρα και ημερομηνία Συσκευή Είδος Κλήσης | √ | √ |
| 2.10 | Επιπρόσθετα το σύστημα θα μπορεί να παράγει αναφορές σχετικά με την λειτουργική κατάσταση του συστήματος, περιλαμβανομένων των βλαβών. | √ | √ |
| 2.11 | Οι αναφορές μπορεί να είναι σε μορφή πίνακα ή και σε μορφή γραφικών. | √ | √ |
| 2.12 | Μέσω του λογισμικού θα είναι δυνατή η εκτύπωση των αναφορών σε συνδεδεμένο εκτυπωτή. | √ | √ |

Παράρτημα 3.10

Εξυπηρετητής Λογισμικού Ελέγχου και Επιτήρησης

| A/A | Περιγραφή | M.T PIPERARIS TRADING LTD | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελάχιστες Απαιτήσεις Εξυπηρετητή |  |  |
| 1.1 | Γενικά |  |  |
|  | Στον Εξυπηρετητή θα είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης. Ο εξυπηρετητής θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Λογισμικού Ελέγχου και Επιτήρησης, και δεν θα έχει λιγότερες δυνατότητες από τις πιο κάτω: |  |  |
| 1.1 | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Εργοστασιακός (Προϊόντα τοπικής συναρμολόγησης αποκλείονται) | √ | √ |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows ή Linux | √ | √ |
|  | Επεξεργαστής: Τετραπύρηνος 64bit της κατηγορίας του Intel i7-47xxx ή ισοδύναμου | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
|  | Μνήμη RAM: 4 GB DDR2 | √ | √ |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 1 Gigabit Ethernet Port (RJ45)1000Base-T | √ | √ |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: 2 DVI ή VGA ή HDMI | √ | √ |
|  | Σκληρός Δίσκος: τουλάχιστον 500 GB SATA | √ | √ |
|  | DVD R/W dual layer: ΝΑΙ | Ζητήθηκε διευκρίνηση √ | √ |
|  | Κάρτα Δικτύου: 1 Gigabit Ethernet 1Gbps NIC | √ | √ |
|  | Θύρες: Τουλάχιστον: |  |  |
|  | 1 RJ 45 type | √ | √ |
|  | 6 USB, 2 USB 3.0 και 4 USB 2.0 | √ | √ |
|  | 1 Line-in και 1 Line-out | √ | √ |
|  | Οθόνη Επίπεδη 22” | √ | √ |
|  | Ποντίκι οπτικού τύπου και Ανατομικό Πληκτρολόγιο | √ | √ |
|  | Έγχρωμος εκτυπωτής | √ | √ |

Παράρτημα 3

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 4

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Διευκρινιστικές Αλληλογραφίες