| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.077.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

15 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 23.077.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και επτά (7) ανιχνευτών μετάλλων τύπου αψίδας

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων την 2/10/2023, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2023/S 193-599994 ημερ. 2/10/2023) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5106 (γνωστοποίηση 2628) και ημερομηνία 6/10/2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.077.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση δύο (2) ακτινοδιαγνωστικών μηχανών (Είδος Α) και επτά (7) ανιχνευτών μετάλλων τύπου αψίδας (Είδος Β) |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5106 | Γν.: 2628 | Ημερ.: 6/10/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 2/10/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 10/11/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 10/5/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ. (€188.400,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Προμήθεια Είδους Α: €96.000 (χωρίς ΦΠΑ) Συντήρηση Είδους Α για 7 χρόνια: €33.600 Προμήθεια Είδους Β: €49.000 (χωρίς ΦΠΑ) Συντήρηση Είδους Β για 7 χρόνια: €9.800 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Προϋπολογισμός Τμήματος Φυλακών, 2024 |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών /διευκρινιστικών Εγγράφων: | Δύο (2) |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) ακτινοδιαγνωστικών μηχανών (Ειδος Α)  και επτά (7) ανιχνευτών μετάλλων τύπου αψίδας (Είδος Β).

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση κόστους, ανά Είδος (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο (2) συμπληρωματικά/διευκρινιστικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A. Papaetis Services Ltd Galatariotis Technical Ltd

ACF Private Security Services Ltd

Trans Consulting Services Blue Sun Automation Limited NORICUM TRADE AND INVESTMENTS ΓΕΒΟ ΛΤΔ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν οι δύο (2) πιο κάτω προσφορές:

ΕΙΔΟΣ Α - Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galatariotis Technical Ltd | 1 | €115.337,80 |
|  | Papaetis Services Ltd | 2 | €154.092,00 |

ΕΙΔΟΣ Β  - Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galatariotis Technical Ltd | 1 | €51.664,67 |
|  | Papaetis Services Ltd | 2 | €67.507,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Και οι δύο προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Και οι δύο προσφορές περιλαμβάνουν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίσθηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.5	Πιο κάτω φαίνεται σύγκριση της Μέσης Τιμής των προσφορών που υποβλήθηκαν και  της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση για καθε Είδος, σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος.

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Εκτίμηση κόστους | Μέση τιμή προσφορών σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) | Κόστος φθηνότερης προσφοράς σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΙΔΟΣ Α (Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές) | €129.600 | €134.714,90(+3,94%) | €115.337,80 (-11%) |
|  | ΕΙΔΟΣ Β (Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας) | €58.800 | €59.585,83 (+1,3%) | €67.507,00(-12,13%) |

5.1.6	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.7 Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2. ΕΙΔΟΣ Α: Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Galatariotis Technical Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Nuctech Company Ltd/ CX6040D |
| Προέλευση | Κίνα |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €88.690,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25.347,80 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €1.300,00 (€26/ώρα) |
| Ποσό προσφοράς με ποσό για επιπλέον εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): | €115.337,80 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €22.958,31 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €112.948,31 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Smiths Detection/ HI-SCAN 6040DV |
| Προέλευση | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €119.214,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €33.378,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €1.500,00 (€50/ώρα) |
| Ποσό προσφοράς με ποσό για επιπλέον εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): | €154.092,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €30.309,03 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €151.023,03 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.3. ΕΙΔΟΣ B: Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας

5.3.1 Προσφορά αρ. 1.

| Προσφέρων: | Galatariotis Technical Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ανιχνευτή μετάλλων τύπου αψίδας: | Rapiscan Systems/ Metor 6S |
| Προέλευση | ΗΠΑ |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €38.850,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.264,67 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €4.550,00 (€26/ώρα) |
| Ποσό προσφοράς με ποσό για επιπλέον εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): | €51.664,67 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.489,39 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €50.889,39 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα διευκρίνιση όσον αφορά τον αριθμό των ζωνών εμφάνισης των αντικειμενων (zone displays) στις κάθετες οθόνες των ανιχνευτών (παρ. 2.4 και 2.15.1 των προδιαγραφών). Ο προσφέρων στην απαντητική επιστολή του ημερομηνίας 13/12/23, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, υπέβαλε στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι οι ανιχνευτές έχουν 20 ζώνες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

Με βάση την απάντηση του προσφέροντα και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που υποβλήθηκαν με την προσφορά, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.3.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ανιχνευτή μετάλλων τύπου αψίδας: | CEIA S.p.A/ SMD600 Plus |
| Προέλευση | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €48.965,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.792,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €8.750,00 (€50/ώρα) |
| Ποσό προσφοράς με ποσό για επιπλέον εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): | €67.507,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.891,64 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €66.606,64 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης και για τα δύο Είδη, στον προσφέροντα αρ.1 (Galatariotis Technical Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση κόστους και για τα δύο Είδη και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές.

| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Nuctech Company Ltd/ CX6040D |
| --- | --- |
| Προέλευση | Κίνα |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €88.690,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25.347,80 |
| Ποσό ανάθεσης (προμήθεια και συντήρηση) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €114.037,80 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €26/ώρα

ΕΙΔΟΣ B: Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας

| Κατασκευή/τύπος ανιχνευτή μετάλλων τύπου αψίδας: | Rapiscan Systems/ Metor 6S |
| --- | --- |
| Προέλευση | ΗΠΑ |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €38.850,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.264,67 |
| Ποσό ανάθεσης (προμήθεια και συντήρηση) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €47.114,67 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €26/ώρα

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Βασίλης Μαυρομμάτης | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 | 2 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.2.4 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι |
| 3. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3.1 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€500.000 3 χρόνια) | Ναι €6.614.734 | Ναι €5.996.754 |
| 4. | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4.1 και Έντυπο 5 (€50.000 5 χρόνια) 3 εργαζόμενοι | Ναι €1.378.845 24 | Ναι €2.169.842 22 |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι |
| 7. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 & 6.2.3 – Μέρος Α |  |  |
| 7.1 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) & 8.3.5 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.2 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.3 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.4 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | Ναι | Ναι |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 |  |  |
| 7 | Συντήρηση |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Παράρτημα 2 | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης | Παράρτημα 3 | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Α | Έντυπο 11.3Α | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Β | Έντυπο 11.3Β | Ναι | Ναι |
| 4 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης Α | Έντυπο 11.4Α | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης Β | Έντυπο 11.4Β | Ναι | Ναι |
| 6 | Τιμές για Επιπλέον Εργασίες Συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι | Ναι |
| 7 | Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Συντήρησης | Έντυπο 11.6 | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1Α    -  Πίνακας Τιμών

|  | 23.077.ΕΠ.ΗΜΥ - ΕΙΔΟΣ Α Ακτινοδιαγνωστικές |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | Galatariotis Technical Ltd | A. Papaetis Services Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 88.690,00 | € 119.214,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €96.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 1.960,00 | € 1.916,87 | € 3.518,00 | € 3.440,59 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 1.999,20 | € 1.912,18 | € 3.870,00 | € 3.701,56 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 4.110,00 | € 3.844,61 | € 4.257,00 | € 3.982,11 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 4.192,20 | € 3.835,21 | € 4.683,00 | € 4.284,21 |
| 2,5 | 5⁰ Έτος | € 4.276,04 | € 3.825,83 | € 5.151,00 | € 4.608,66 |
| 2,6 | 6⁰ Έτος | € 4.361,56 | € 3.816,47 | € 5.666,00 | € 4.957,89 |
| 2,7 | 7⁰ Έτος | € 4.448,80 | € 3.807,15 | € 6.233,00 | € 5.334,01 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Επταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 25.347,80 | € 33.378,00 |
|  | (Εκτίμηση Επταετούς Συντήρησης: €33.600) |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Επταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 22.958,31 | € 30.309,03 |
| 3 | Κόστος εργατικών για 7 χρόνια (Έντυπο 11.5) | € 1.300,00 | € 1.500,00 |
| 4 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €129.600) | € 115.337,80 | € 154.092,00 |
| 5 | ΦΠΑ 19% | € 21.914,18 | € 29.277,48 |
| 6 | Τιμή Αξιολόγησης [(Ποσό Προμήθειας + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 112.948,31 | € 151.023,03 |

Πίνακας Αρ. 1Β    -  Πίνακας Τιμών

|  | 23.077.ΕΠ.ΗΜΥ - ΕΙΔΟΣ Β Ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | Galatariotis Technical Ltd | A. Papaetis Services Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 38.850,00 | € 48.965,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €49.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 665,00 | € 650,37 | € 1.032,00 | € 1.009,29 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 678,30 | € 648,78 | € 1.135,00 | € 1.085,60 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1.330,00 | € 1.244,12 | € 1.249,00 | € 1.168,35 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 1.356,60 | € 1.241,08 | € 1.374,00 | € 1.256,99 |
| 2,5 | 5⁰ Έτος | € 1.383,73 | € 1.238,04 | € 1.511,00 | € 1.351,91 |
| 2,6 | 6⁰ Έτος | € 1.411,41 | € 1.235,02 | € 1.662,00 | € 1.454,29 |
| 2,7 | 7⁰ Έτος | € 1.439,63 | € 1.231,99 | € 1.829,00 | € 1.565,20 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Επταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 8.264,67 | € 9.792,00 |
|  | (Εκτίμηση Επταετούς Συντήρησης: €9.800) |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Επταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 7.489,39 | € 8.891,64 |
| 3 | Κόστος εργατικών για 7 χρόνια (Έντυπο 11.5) | € 4.550,00 | € 8.750,00 |
| 4 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €58.800) | € 51.664,67 | € 67.507,00 |
| 5 | ΦΠΑ 19% | € 9.816,29 | € 12.826,33 |
| 6 | Τιμή Αξιολόγησης [(Ποσό Προμήθειας + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 50.889,39 | € 66.606,64 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΙΔΟΣ Α: Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | Galatariotis Technical Ltd | Α. Papaetis Services Ltd |
|  | Κατασκευή / μοντέλο: | Nuctech Company Ltd/ CX6040D | Smiths Detection HI-SCAN 6040DV |
|  | Χώρα προέλευσης: | Κίνα | Γερμανία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |
|  | Ακτινοδιαγνωστικές μηχανές |  |
|  | One Multi-energy x-ray inspection system (Dual View) suitable for Baggage and small Parcels Inspection in a single simultaneously horizontal and vertical x-ray scan. | Ναι, horizontal and vertical | Ναι, , horizontal and vertical |
|  | The Graphical User Interface of the X-RAY Operational and Diagnostic Software system must be in English or in Greek Language. | Ναι, English | Ναι, English |
|  | Make – Model of equipment |  |  |
|  | Please specify below: Make /Brand: _________ Model:_______________ | Nuctech Company Ltd/ CX6040D | Smiths Detection HI-SCAN 6040DV |
|  | The supplied system will be new, not a used or a demonstration unit, of latest technology and manufacture and is from the manufacturer's standard product line. | Ναι | Ναι |
| 1.5. | The operational period of the supplied system is continuous with no warm-up time needed and must not present any overheating phenomena or alter its performance. | Ναι | Ναι |
|  | PHYSICAL SPECIFICATIONS |  |  |
|  | System tunnel aperture shall be about 60cm wide (± 5%) by 40cm high (± 5%) | Ναι, 620mmX420mm | Ναι, 620mmX420mm |
|  | The highest point of the XRAY system must be less than 2.0 meters from the floor level. | Ναι, 1317mm | Ναι, 1372mm |
|  | Shall be mounted on heavy-duty castors for ease of movement and must be designed in such a way to enable to be wheeled through narrow doorways. Two of the castors with locks or equivalent arrangement. | Ναι | Ναι |
|  | The Chassis shall be all steel welded. | Ναι | Ναι |
|  | Shall include Keyboard. | Ναι | Ναι |
| 3 | X-RAY GENERATOR |  |  |
| 3.1 | High Penetration: System shall have high penetration x-ray generator. | Ναι, 38mm with CAAC | Ναι, 37mm |
| 3.1.1 | Anode Voltage: operated at least 150kV | Ναι, 160kV | Ναι, 160kV |
| 3.1.2 | Cooling: Sealed oil bath with forced air. | Ναι | Ναι |
| 3.3 | The System must have Protection functions in order to protect the XRAY Generator. Please state these functions: | Ναι Over voltage protection Over Current Protection | Ναι Light Barriers X-ray generator Heater current Anode current High tension Detector line Calibration status Electronic boards Keyboard |
| 4 | DETECTION SYSTEM |  |  |
| 4.1 | Multi Energy (2 detector arrays; high and low energy) | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Detector Assembly must be an L – shaped form in order to capture all the energies released by the x-ray generator. | Ναι | Ναι |
| 4.3 | The image shall be displayed without corner cut off. | Ναι | Ναι |
| 5 | IMAGE PERFORMANCE |  |  |
| 5.1 | Wire Resolution: System shall be capable of imaging 40 AWG (American Wire Gauge) un-insulated solid copper wire. | Ναι, 40 AWG | Ναι, 40 AWG |
| 5.2 | Steel Penetration: System shall have a high penetration x-ray generator capable of imaging at least 37mm steel penetration | Ναι, 38mm | Ναι, 37mm |
| 5.3 | Zoom: System shall be capable of operating zoom on scrolling image to at least 8X. | Ναι, 64Χ | Ναι, 64Χ |
| 5.4 | Real Time Image Manipulation. | Ναι | Ναι |
| 5.5 | Organic/Inorganic Discrimination: System shall be capable of discriminating between Organic and Inorganic materials. | Ναι, with different atomic number (Z value) elements | Ναι, with different atomic number (Z value) elements |
| 6 | IMAGE PROCESSING |  |  |
| 6.1 | Shall combine all image processing (i.e. Black and White, Inorganic, Organic) with the image optimization feature. This functionality will allow the operator to display the optimum contrast and highest detail resolution for all materials and densities. This functionality shall be available without having to re-program keys. | Ναι | Ναι |
| 6.2 | Shall be capable of one button access to image processing. | Ναι | Ναι |
| 6.3 | System shall support programmable hot keys for image processing. | Ναι, 3 programmable keys (F1, F2, F3) | Ναι |
| 6.4 | System shall include Density Alert. | Ναι, High Density Alert | Ναι |
| 6.5 | System shall include the appropriate software tools or functions that will automatically guide or help the user, in order to be able to identify possible threats for Narcotics and Explosives. | Ναι | Ναι |
| 6.5 | The color of the each object as displayed on the screen will be according to the material's category. i.e. Organic: Orange (plastic, foodstuff), Various: Green (glass, salt), Inorganic: Blue (steel, copper) The brightness of each color must indicate the thickness of the object. | Ναι | Ναι |
| 6.6 | System shall be capable of 24 bit color image processing | Ναι, 24 bit | Ναι, 24bit |
| 7 | IMAGE ARCHIVING |  |  |
| 7.1 | System shall include Manual Image Archiving. | Ναι | Ναι |
| 7.2 | System must perform automatic Image Archiving for at least 15000 images. | Ναι, 100.000 images | Ναι, 400.000 images |
| 8 | THREAT IMAGE PROJECTION |  |  |
| 8.1 | The system shall be supplied with Threat Image Projection (TIP) training and management system. | Ναι | Ναι |
| 9 | CONVEYOR SYSTEM |  |  |
| 9.1 | Speed 0.20 m/s ± 15% in either direction | Ναι, 0.20 m/s | Ναι, 0.20 m/s |
| 9.2 | Conveyor height from the floor to be within the range of 30cm up to 85cm | Ναι, 68cm | Ναι, 80cm |
| 9.3 | Conveyor load: 150 kg minimum (evenly distributed) | Ναι, 160kg | Ναι, 160kg |
| 9.4 | The conveyor belt must be welded. | Ναι | Ναι |
| 10 | COMPUTER SPECIFICATION /OPERATOR PANEL |  |  |
| 10.1 | Monitor: DUAL at least 17” TFT or LCD/LED minimum (in order to see the object scanned object in Horizontal and Vertical views) | Ναι | Ναι., Dual 24’’ LCD |
| 10.2 | Windows or Linux operating system. | Ναι, Windows 10 | Ναι, Windows |
| 10.3 | Processor: Dual Core or better | Ναι, Quad-core | Ναι, Intel core i7 -8700 (3.2Ghz) |
| 10.4 | RAM: 1 GB minimum | Ναι, 4GB | Ναι, 8GB |
| 10.5 | Hard Disk: 160 GB minimum | Ναι, 1TB | Ναι, 2TB |
| 10.6 | Internal DVD-ROM drive: 16X or external DVD-ROM or USB ports | Ναι, USB ports | Ναι, USB ports |
| 10.7 | Video memory: 128 MB minimum | Ναι, 4GΒ | Ναι, 2GΒ |
| 11 | DIAGNOSTICS |  |  |
| 11.1 | The System shall have a comprehensive built-in test facility for Diagnostics purposes. | Ναι | Ναι |
| 11.2 | The System must have at least the Keyboard test. Please state all the test functions of the system. | Diagnostic tools with graphic user interface for testing all key system components X-ray generator Detector and data Acquisition Special keyboard Drum Motor and Conveyor System Light Sensors to Detect Ingoing Bag System Communication | During operation continuously supervises Light Barriers X-ray generator Heater current Anode current High tension Detector line Calibration status Electronic boards Keyboard |
| 12 | POWER REQUIREMENTS |  |  |
| 12.1 | To comply with the local mains power supply. | Ναι, 230V/50Hz | Ναι, 240VAC±10%/50Hz |
| 13 | ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS |  |  |
| 13.1 | Storage temperature: –20 0C to 500 C. | Ναι, –40 0C to 600 C. | Ναι, –20 0C to 600 C. |
| 13.2 | Operating temperature: 0 0C to 40 0C | Ναι, 0 0C to 400 C. | Ναι, 0 0C to 400 C. |
| 13.3 | Relative humidity: 10 to 90% non condensing. | Ναι, 5% to 95% | Ναι, 10% to 95% |
| 14 | HEALTH AND SAFETY |  |  |
| 14.1 | System shall comply with all applicable international health and safety regulations such as USA FDA X-ray systems (Federal Standard 2.1-CFR 1020.40) and Health and Safety at Work Act 1974-Section 6, amended by the Consumer Protection Act 1987 or the EN 61010-2-091 (P 12.101.1) with maximum leakage radiation less than 0.5mR/hr (5µSv/hr) at any point five (5) centimeters outside the external surface. | Ναι, FDA (USA), NFC (France), CIEMAT (Spain), AERB (India), Desease Prevention and Control Organization in China etc, Radiation less than 1µSv/hr | Ναι Complies with all applicable health and safety regulations Radiation less than 1µSv/hr |
| 14.2 | Shall be provided with emergency stop buttons. | Ναι | Ναι |
| 14.3 | Shall be provided with System Energized and X-Ray ON indicators at both ends of the X-Ray tunnel and on the operator workstation. | Ναι | Ναι |
| 14.4 | Shall include a safety interlock system to prevent X-Ray generation in the event of a critical panel being removed. | Ναι | Ναι |
| 14.5 | System shall be compliant with the relevant CE guidelines. | Ναι, CE, 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30 EU, CSA/UL certified | Ναι, CE, 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65 EU, CSA/UL certified |
| 14.6 | System shall be approved by ECAC organization. And be listed in EU Explosive Detection Systems for Cabin Baggage (EDSCB) Standard C1. | Ναι ECAC EDSCB C1 STAC (France) ENAC (Italy) CAAC (China) | Ναι ECAC EDSCB C1 |
| 14.7 | The manufacturer shall be ISO 9001:2000 Certified. | Ναι, ISO 9001:2015 | Ναι, ISO 9001:2015 |
| 15 | PHOTOGRAPHIC FILM SAFETY |  |  |
| 15.1 | Film Safe to International Standards Association (ISO) 1600/33 DIN photographic film at 5 passes. | Ναι, ASA/ISO 1600/33DIN | Ναι, ASA/ISO 1600/33DIN |
| 16 | OTHER REQUIREMENTS |  |  |
| 16.1 | Each XRAY must be delivered with an input Roller Bed (s) with length of 1 meter with the appropriate compatible height and width with the XRAY offered | Ναι, 1m | Ναι, 1m |
| 16.2 | Each XRAY must be delivered with an output Roller Bed (s) with length of 2 meters and with compatible height and width with the XRAY offered | Ναι, 2m | Ναι, 2m |
| 16.3 | Each XRAY must be delivered with 15 ECAC trays approved by the manufacturer. Please attach a declaration of the XRAY manufacturer that the trays are Fully compatible with the XRAY unit, also attach the ECAC approval for the trays as C1. | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα (24 τουλάχιστον μήνες) | 24 μήνες | 24 μήνες |

ΕΙΔΟΣ Β: Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | Galatariotis Technical Ltd | Α. Papaetis Services Ltd |
|  | Κατασκευή / μοντέλο: | Rapiscan Systems/Metor 6S | CEIA S.p.A/ SMD600 Plus |
|  | Χώρα προέλευσης: | ΗΠΑ | Ιταλία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |
|  | Σύστημα Ανιχνευτή Μετάλλων Τύπου Αψίδας |  |  |
|  | One walk through metal detector |  |  |
|  | Make – Model of equipment Please specify below: Make /Brand: _________ Model:_______________ | Rapiscan Systems/Metor 6S | CEIA S.p.A/ SMD600 Plus |
| 1.3 | The supplied system will be new, not a used or a demonstration unit, of latest technology and manufacture and is from the manufacturer's standard product line suitable for Law Enforcement Applications | Ναι | Ναι |
| 1.4 | The operational period of the supplied system is continuous) and must not present any overheating phenomena or alter its performance. | Ναι | Ναι |
| 1.5 | Minimum passage width of the WTMD must be at least 710mm. | Ναι, 720mm | Ναι, 720mm |
| 1.6 | Minimum passage height of the WTMD must be at least 2050 mm. | Ναι, 2050mm | Ναι, 2050mm |
| 2 | Specific Features |  |  |
|  | Display unit: The display unit shall be mountable on either the entry or exit sides. It shall be equipped with keypad, alphanumeric display and audible indicator. | Ναι | Ναι |
|  | Display: The display shall indicate the relative size of the metal objects on bar graph. All programming and error information shall be shown on the display. | Ναι | Ναι |
|  | Keypad: The display unit shall be equipped with a keypad or a remote control unit. | Ναι | Ναι |
|  | Zone Display: An integrated full-length vertical display on exit side of the WTMD coil panel shall pinpoint the location of the detected metal object(s) being carried through the gate. Zone indication shall be with minimum 20 vertical zones for the best pinpointing of the detected metal object. It shall be possible to operate the WTMD in both transit directions. Localization lights shall be activated simultaneously on both sides of the archway. If multiple metallic objects are detected, the Zone Display shall illuminate simultaneously the areas where the objects are located. The zone display timing shall be adjustable and the display can be switched On or Off. | 2X20 vertical character displays 20 zones | Ναι, 20 zones |
|  | Directional Counter: An intelligent Traffic counter shall be built into the WTMD as a standard feature. The desired direction of travel shall be selectable. The traffic counter shall have the capability to increase the count in one direction and decrease the count in the opposite direction. Alternatively the traffic counter should have the capability to separately count the transit on each direction. | Ναι | Ναι |
|  | Continuously Active: The WTMD shall be continuously active. At no time is shall be possible to toss, pass or slide a weapon through undetected. No photoelectric, infrared, or other sensor device shall be used to enable and disable the detection circuitry and thus mask the impact of external interference. | Ναι | Ναι |
|  | Multiple Unit Operation: The WTMD shall have several operating frequencies, allowing two or more detectors to operate in close proximity. | Ναι | Ναι |
|  | The WTMD must be specially designed to provide high sensitivity for use in Prisons and Correctional Facilities. | Ναι | Ναι |
|  | Security |  |  |
| 2.9.1 | Software key shall be required to access parameter adjustments (different user access levels) | Ναι Super User User Operator | Ναι Super User User/Operator |
| 2.9.2 | The WTMD shall be equipped with Power On/Off switch. | Ναι | Ναι |
| 2.9.3 | The crosspiece/ control unit shall be key-locked preventing any unauthorized persons to access the electronics unit or the Remote Control Unit or the keyboard. | Ναι | Ναι |
| 2.10 | Assembly | Ναι | Ναι |
| 2.10.1 | Power cable can be taken from the bottom of both panels or from the top, either from the left or from the right side of the archway without cables crossing the passway. | Ναι | Ναι |
| 2.11 | Controls and programming |  |  |
| 2.11.1 | Remote Control and/or display unit keypad | Ναι, Remote Control and display unit keypad | Ναι, display unit keypad |
| 2.11.2 | The display unit keypad and/or wireless remote-control unit shall have the capacity to adjust parameters of the WTMD. | Ναι Bi-directional Wireless Remote Control Unit, enables loading parameters from one unit and sending to other unit | Ναι |
| 2.12 | Access Code Protection |  |  |
| 2.12.1 | Parameter adjustments shall be access code protected in order to eliminate any unauthorized tampering with parameters. Only authorized personnel shall be able to change the access code. | Ναι 3 access levels 2 password access | Ναι 3 access levels 2 password access |
| 2.13 | User Access Levels |  |  |
| 2.13.1 | The WTMD shall have at least three user access levels. This allows different type of users to have access to all or only some specific functions. | Ναι, Super user, User & Operator | Ναι, Super user, User/ Operator |
| 2.14 | Detection Programs |  |  |
| 2.14.1 | The WTMD shall have a selection of pre-set detection programs for weapon detection and for material selective applications. The weapon detection programs include: | Ναι, 31 different Detection Programs | Ναι |
| 2.14.2 | Programs for different threat levels. | Ναι | Ναι |
| 2.14.3 | Programs according to the requirements by the NIJ Standard-0601.02. | Ναι, for Large, Medium & Small objects | Ναι, for Large, Medium & Small objects |
| 2.15 | The material selective detection programs are designed to detect specific metals and alloys. WTMD shall be capable of detecting small magnetic and non-magnetic metals and alloys, as the target objects defined by the NIJ Standard 0601.02 for all the levels. | Ναι, 31 Detection programs | Ναι, up to 50 Security programs |
| 2.15.1 | There shall be at least 100 sensitivity steps. Minimum number of zones: 20 | Ναι, 100 sensitivity steps, 2X20 character display zones | Ναι, 100 sensitivity steps 20 zones |
| 2.16 | Automatic Sensitivity Calibration |  |  |
| 2.16.1 | An Automatic Interactive Sensitivity Calibration Program shall enable the detector’s sensitivity to be automatically selected for a specific weapon or test object. | Ναι | Ναι |
| 2.17 | Self Diagnostics |  |  |
| 2.17.1 | A comprehensive self-diagnostics system shall continuously monitor the unit’s operation. If a fault condition occurs, a display shall indicate the exact nature of the problem. Operating personnel cannot override a fault condition prior to it being corrected. | Ναι | Ναι |
| 2.18 | Mechanical construction |  |  |
| 2.18.1 | The WTMD panels shall be finished in laminate with plastic zone display profiles. The coil panels shall also be equipped with integrated boots that protect the panels against floor washing liquids. | Ναι | Ναι |
| 2.23 | Hardware |  |  |
| 2.23.1 | The WTMD shall have a modular electronics unit in a metal cage for screening purposes. Other materials will be considered provided that, the electronics will be screened from external interference. The electronics unit shall consist of easily replaceable plug-in boards. | Ναι, Μetal enclosure. Electronics in a lockable aluminum crosspiece. | Ναι, Modular electronics unit in a plastic or metal casing with security lock |
| 2.24 | Immunity to mechanical vibration |  |  |
| 2.24.1 | The design and construction of the WTMD shall enable an excellent immunity against mechanical vibration. | Ναι | Ναι |
| 2.25 | Parameter Memory |  |  |
| 2.25.1 | Non-volatile memory shall be used to store all of the parameters regardless of the power connection and to maintain the parameters when the main power is disconnected. | Ναι | Ναι |
| 2.26 | Alarm Indications |  |  |
| 2.26.1 | Audible tone and adjustable volume. | Ναι | Ναι |
| 2.26.2 | Vertical zone display on the Transmitter coil panel, when a target has been detected or Vertical zone displays on both panels, when a target has been detected. | Ναι | Ναι |
| 2.26.3 | WTMD shall alarm when power is lost (for example during a mains failure or if the power cable is removed from the WTMD) | Ναι | Ναι |
| 2.27 | Power Supply |  |  |
| 2.27.1 | Mains, nominal: 115/230 VAC, ±15% | Ναι, 100-240 VAC | Ναι, 100-240 VAC |
| 2.27.2 | Mains frequency (nominal): 50-60 Hz | Ναι, 50/60 Hz | Ναι, 50/60 Hz |
| 2.27.3 | The WTMD shall have the ability to adjust automatically to variations in line voltage from 95 to 250 VAC or 12 VDC without operator intervention. | Ναι, Mains nominal 100-240 VAC Maximum 90-264 VAC Battery 12V | Ναι 95-250 VAC Battery 12V |
| 2.27.4 | The WTMD shall include a build-in 12VDC battery for up to 8 hours operation in case of mains voltage failure | Ναι | Ναι |
| 2.28 | Operating Temperatures |  |  |
| 2.28.1 | Operating Temperature -10°C to 50°C | Ναι, -20°C to 60°C | Ναι, -20°C to 65°C |
| 2.28.2 | Humidity range: 0 to 95%, non condensing | Ναι, 0 to 95%, | Ναι, 0 to 95%, |
| 2.28.3 | Protection: IP55 | Ναι, IP55 | Ναι, IP65 |
| 2.29 | Standards and Directives |  |  |
| 2.29.1 | The equipment shall be complied with the Laws and Regulations of the Republic of Cyprus and with the provisions of all applicable European Directives.(CE and EMC compliant) | Ναι 2004/108EC 2006/95EC 1999/519/EC 2004/40/EC etc | Ναι CE and EMC compliant |
| 2.29.2 | The WTMD must conform to all NIJ Standard - 0601.02, object size classes: Small, Medium and Large Objects sizes in order to be suitable for deployment at prisons | Ναι | Ναι |
| 2.30 | Safety |  |  |
| 2.30.1 | The WTMD shall not erase, alter, or damage magnetic storage media including credit cards, computer floppy disks, tapes, or IC's. The effects from the operation of the electronics and the low intensity magnetic fields of the WTMD shall be harmless to people with pacemakers, pregnant women, the operator, and general pedestrian traffic. | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα (24 τουλάχιστον μήνες) | 24 μήνες | 24 μήνες |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.077.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 12 Δεκεμβρίου, 2023 |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.077.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) ακτινοδιαγνωστικων μηχανών (ΕΙδος Α) και επτά (7) ανιχνευτών μετάλλων τύπου αψίδας (Είδος Β)

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12/12/2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Βασίλης Μαυρομμάτης | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

ΕΙΔΟΣ Α - Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galatariotis Technical Ltd | 1 | €115.337,80 |
|  | Papaetis Services Ltd | 2 | €154.092,00 |

ΕΙΔΟΣ Β  - Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galatariotis Technical Ltd | 1 | €51.664,67 |
|  | Papaetis Services Ltd | 2 | €67.507,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης. Και οι δύο προσφέροντες έχουν υποβάλει όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά αρ. 1 (Galatariotis Technical Ltd), αποφάσισε ότι το ΕΙΔΟΣ Α ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και γίνεται αποδεκτή.

- Στη συνέχεια αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης και τα τεχνικά φυλλάδια του υποβλήθηκαν για το ΕΙΔΟΣ Β, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα, διευκρίνηση όσον αφορά ττον αριθμό των ζωνών εμφάνισης των αντικειμενων (zone displays) στις κάθετες οθόνες των ανιχνευτών (παρ. 2.4 και 2.15.1 των προδιαγραφών). Αντίγραφο της επιστολής που του αποστάληκε επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Βασίλης Μαυρομμάτης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.077.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

14 Δεκεμβρίου, 2023

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.077.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) ακτινοδιαγνωστικων μηχανών (ΕΙδος Α) και επτά (7) ανιχνευτών μετάλλων τύπου αψίδας (Είδος Β)

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 14/12/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Βασίλης Μαυρομμάτης | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε την απαντητική επιστολή και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 1 (Galatariotis Technical Ltd) με την επιστολή του ημερομηνιας 13/12/23, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, αποφάσισε ότι η Προσφορά για το ΕΙΔΟΣ Β, ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού και ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε την προσφορά αρ. 2 (Papaetis Services Ltd). Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά η Επιτροπή αποφάσισε ότι και η προσφορά που υπέβαλε ο προσφέρων αρ. 2  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού και για τα δύο Είδη και ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή έκανε τη σύγκριση των τιμών που λήφθηκαν σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος για κάθε Είδος. Πιο κάτω φαίνεται σύγκριση της Μέσης Τιμής των προσφορών που υποβλήθηκαν ανά Είδος και  της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση για το κάθε Είδος, σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος.

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Εκτίμηση κόστους | Μέση τιμή προσφορών σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) | Κόστος φθηνότερης προσφοράς σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΙΔΟΣ Α (Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές) | €129.600 | €134.714,90(+3,94%) | €115.337,80 (-11%) |
|  | ΕΙΔΟΣ Β (Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας) | €58.800 | €59.585,83 (+1,3%) | €67.507,00(-12,13%) |

- Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να γίνει ανάθεση σύμβασης, στον προσφέροντα αρ.1 (Galatariotis Technical Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση κόστους και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και για τα δύο Είδη, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Δύο (2) ακτινοδιαγνωστικές μηχανές.

| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Nuctech Company Ltd/ CX6040D |
| --- | --- |
| Προέλευση | Κίνα |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €88.690,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25.347,80 |
| Ποσό ανάθεσης (προμήθεια και συντήρηση) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €114.037,80 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €26/ώρα

ΕΙΔΟΣ B: Επτά (7) ανιχνευτές μετάλλων τύπου αψίδας

| Κατασκευή/τύπος ανιχνευτή μετάλλων τύπου αψίδας: | Rapiscan Systems/ Metor 6S |
| --- | --- |
| Προέλευση | ΗΠΑ |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €38.850,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 7 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.264,67 |
| Ποσό ανάθεσης (προμήθεια και συντήρηση) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €47.114,67 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €26/ώρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 του Παραρτήματος 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Βασίλης Μαυρομμάτης