| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.21.029.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

Μαρτίου, 2021

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και Εκπαιδευτικών Απινιδωτών

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT4645815 ημερ. 5/3/2021) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4972 (γνωστοποίηση 527) και ημερομηνία Μαρτίου, 12/3/2021 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Η προσφορά στην οποία θα γίνει ανάθεση σύμβασης, εκτυπωθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 21.029.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και εγκατάσταση 10 (±2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4972 | Γν.: 527 | Ημερ.: 12/3/2021 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 5/3/2021 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 26/3/2021 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 26/9/2021 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €9.250 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.1.01 & 13.25.04/2021 ημερ. 12/2/21 Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας |
| 1.11 | Αρ. Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών Εγγράφων: | Κανένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών για τη Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε διορθωτικό ή συμπληρωματικό έγγραφο.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Biotronics Ltd

- PROCOPIOU MEDISHOP LTD

- S. Stylianou Medisupplies Ltd

- A. Papaetis Services Ltd

- DΕVIMED MEDICAL LTD

- C.PITTAKAS BIOCARE LTD

- CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD

- CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD

- ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD

- ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν έξι (6) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Παραγγελίας (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | 1 | €9.500 | €6.620 |
|  | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 2 | €12.600 | €10.500 |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 3 | (€12.910) | €10.090 * |
|  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 4 | €15.030 | €9.680 |
|  | CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD | 5 | €15.350 | €10.850 |
|  | ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD | 6 | €28.400 | €17.800 |

* Ελλιπές ποσό προσφοράς. Δεν υποβλήθηκε τιμή για τους συσσωρευτές

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1    Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα πιο πάνω κριτήρια και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Όλοι οι προσφέροντες, έχουν κάνει λάθη στον υπολογισμό της Συνολικής τιμής προσφοράς (που είναι και η τιμή αξιολόγησης) που περιλαμβάνει εκτός από την τιμή των απινιδωτών, το κόστος των ηλεκτροδίων και των συσσωρευτών για 6 χρόνια (Έντυπο 5.1).   Έγιναν οι ανάλογες διορθώσεις, ώστε στη τιμή αξιολόγησης να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά (ηλεκτρόδια και συσσωρευτές) για 6 χρόνια για 10 απινιδωτές.

Η σειρά αξιολόγησης είναι όπως φαίνεται στον πίνακα που φαίνεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. Για σκοπούς αξιολόγησης ο αριθμός των ηλεκτροδίων απινίδωσης και συσσωρευτών είναι αυξημένος στον αριθμό που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί για τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας των απινιδωτών, όπως εξηγήθηκε στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) των εγγράφων του διαγωνισμού, δηλαδή λήφθηκε υπόψη το μακροπρόθεσμο κόστος. Το ποσό παραγγελίας, περιλαμβάνει την πραγματική ποσότητα καλωδίων και συσσωρευτών που θα παραγγελθούν και είναι μικρότερος από τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού αξιολόγησης, όπως επεξηγείται στο Έντυπο 5.1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού. Μαζί με κάθε απινιδωτή, θα παραγγελθούν 2 ηλεκτρόδια για ενήλικες, 1 ηλεκτρόδιο για παιδιά και 1 συσσωρευτής.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 12%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 28,4%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από προηγούμενο διαγωνισμό.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων απινιδωτών σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη τιμή της προσφοράς από τον προσφέροντα αρ. 1. Αντίγραφα της επιστολής προς τον προσφέροντα καθώς και η απαντητική του επιστολή, επισυνάπτονται, , στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά του αριθμού προσφορών και ποσού αξιολόγησης, όπως φαίνεται στον στην παράγραφο 3 πιο πάνω και στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Progetti Medical Srl |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | Rescue SAM/DFBSAM |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.280 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.620,00 |

Η Επιτροπή, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε μερικά στοιχεία όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και επεξήγηση γιατί η προσφορά του είναι 28,4% πιο χαμηλή από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Με βάση την απάντηση του προσφέροντα και τα στοιχεία που υπέβαλε, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά  είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | C.PITTAKAS BIOCARE LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | CARDIA INTERNATIONAL/ CT0207RF |
| Προέλευση: | Δανία |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.600,00 |
| Ποσό προσφοράς/παραγγελίας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.500,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού.

Στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) ο προσφέρων έχει αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό του κόστους για τα ηλεκτρόδια για ενήλικες που χρειάζονται για 6 χρόνια. Δεν πολλαπλασίασε τον αριθμό επί 2 που είναι ο αριθμός ηλεκτροδίων για κάθε απιδινωτή. Επίσης υπολόγισε ότι χρειάζονται 3 συσσωρευτές για 6 χρόνια ενώ το σωστό είναι 2. Η Επιτροπή έκανε τις  ανάλογες διορθώσεις ώστε στη τιμή αξιολόγησης να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά (ηλεκτρόδια και συσσωρευτές) για 6 χρόνια για 10 απινιδωτές.  Μετά τις διορθώσεις οι τιμές είναι όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | A. Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | HeartSine Sam 350Ρ |
| Προέλευση: | Βόρειος Ιρλανδία |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.910,00 (χωρίς την τιμή 10 συσσωρευτών) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.090,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ο προσφέρων δεν έχει καταγράψει στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) τη τιμή για τους συσσωρευτές κάτι που υποδηλώνει ότι η τιμή περιλαμβάνεται στη τιμή των 10 απινιδωτών. Αυτό όμως, δεν μας επιτρέπει να υπολογίσουμε ακριβώς την τιμή αξιολόγησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 20 συσσωρευτές για τη διάρκεια των 6 χρόνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν οι συσσωρευτές έχουν διάρκεια ζωής 4 χρόνια και άρα θα αντικατασταθούν 2 φορές στα 6 χρόνια (1 στην παράδοση και στα 4 χρόνια) δηλαδή συνολικά 20 συσσωρευτές. Ως εκ τούτου η προσφορά δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω και απορρίφθηκε.

5.5	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | PROCOPIOU MEDISHOP LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Α.Μ.Ι. Srl/ Saver One SVO- B0847 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.030,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.680,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

5.6	Προσφορά Αρ. 5

| Προσφέρων: | CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Defibtech LLC Lifetime AED Semiautomatic |
| Προέλευση: | ΗΠΑ |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.850,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

5.7	Προσφορά Αρ. 6

| Προσφέρων: | ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Α.Μ.Ι. Srl/ Saver One SVO- B0847 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.400,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.800,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού.

Στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) ο προσφέρων έχει υπολογίσει ότι χρειάζονται 2 ηλεκτρόδια για ενήλικες και παιδιά για 6 χρόνια, ενώ το σωστό είναι 3 ηλεκτρόδια.  Επίσης έχει υπολογίσει ότι χρειάζεται ένας συσσωρευτής ενώ το σωστό είναι 3 συσσωρευτές για τα 6 χρόνια. Η Επιτροπή έκανε τις  ανάλογες διορθώσεις ώστε στη τιμή αξιολόγησης να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά (ηλεκτρόδια και συσσωρευτές) για 6 χρόνια για 10 απινιδωτές.  Μετά τις διορθώσεις οι τιμές είναι όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών στον προσφέροντα αρ. 1 (ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

| Προσφέρων: | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Progetti Medical Srl |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | Rescue SAM/DFBSAM |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προσφοράς για 10 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.620,00 |

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (Έντυπο 5.1) το Τμήμα έχει το δικαίωμα να παραγγείλει ακόμα 2 απινιδωτές εντός περιόδου 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | ……………………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ……………………….. |
| Βασίλης Μαυρομμάτης | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ………………………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | 2 C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 3 Papaetis Services Ltd | 4 PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 5 CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD | 6 ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD |
|  | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Α.1 Έντυπο 4Α | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 2 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Παράγραφος 6.3.Α.2 Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Βεβαίωση σχετικά με τη προστασία των εργαζομένων | Παράγραφος 6.3.Α.3 και Παράγραφος 9 Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Βεβαίωση για Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 5.2 (1 σύμβαση €5.000 τα 3 τελευταία χρόνια) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Τμήμα Β του Μέρους 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 6 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1 | Έντυπο Υποβολής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.2 Έντυπο 5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας και Εγκατάστασης | Παράγραφος 6.3.Γ.3 Έντυπο 5.1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Παραγγελίας (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | 1 | €11.280 | €6.620 |
|  | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 2 | €12.600 | €10.500 |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 3 | (€12.910) | €10.090) * |
|  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 4 | €15.030 | €9.680 |
|  | CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD | 5 | €15.350 | €10.850 |
|  | ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD | 6 | €28.400 | €17.800 |

* Ελλιπής ποσό προσφοράς. Δεν υποβλήθηκε τιμή για τους συσσωρευτές αλλά συμπεριλήφθηκε στο ποσό της  προσφοράς

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές A

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | C.PITTAKAS BIOCARE LTD SUPPLIES LTD | A. Papaetis Services Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | ΑΜΙ Srl/ Saver One SVO B0847 | CardiAid CT0207RF | HeartSine SAM350P |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | Δανία | Βόρεια Ιρλανδία |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σχεδιασμός και η απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις συστάσεις της οδηγίας 93/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/47/ΕΚ. | Ναι 93/42/ΕΚ 2007/47/ΕΚ EN60601 ΕΝ61000 | Ναι 93/42/ΕΚ EN60601, ΕΝ62304, IEC60529 DIN25424 | Ναι 93/42/ΕΚ 2007/47/ΕΚ ΕΝ13485/12 |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και +50°C και σχετική υγρασία 90%. | Ναι -5°C - 50°C 5 - 95% | Ναι 0°C - 50°C - 95% | Ναι 0°C -50°C 5 - 95% |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν πρόσφατης παραγωγής που να προέρχεται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. Ανακαινισμένος ή μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν θα γίνεται αποδεκτός. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Όλες οι μελλοντικές υποχρεωτικές από τον κατασκευαστή λειτουργικές αναβαθμίσεις λογισμικού ή υλικού και ενημερώσεις για τον προσφερόμενο εξοπλισμό θα πρέπει να παρέχονται και να εγκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί πλήρης με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα είτε είναι προαιρετικά είτε όχι έτσι ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού. Το κόστος των εξαρτημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οι άδειες χρήστη (user licenses) οποιουδήποτε λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον προσφερόμενο εξοπλισμό θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. Ο αγοραστής θα χρησιμοποίει τα εν λόγω λογισμικά χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει είτε στον ανάδοχο είτε σε οποιοδήποτε άλλο οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις συγκεκριμένες άδειες χρήστη. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οποιαδήποτε λογισμικά προσφέρονται για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι πλήρως ενεργοποιημένα. Λογισμικά που θα απαιτούν επιπλέον κόστος ενεργοποίησης τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα γίνονται αποδεκτά. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απινιδωτές | Progetti Medical Srl Rescue Sam/DFBSAM | CardiAid CT0207RF | HeartSine SAM350P |
|  | Να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που εκδόθηκαν το 2010 και να μπορεί να γίνει αναβάθμιση του λογισμικού του σε περίπτωση αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών. (Να δοθεί η βεβαίωση από τον κατασκευαστή του Απινιδωτή εάν δεν υπάρχει παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια). | Ναι ΑΗΑ 2010 ΕRC 2010 | Ναι ERC/ ILCOR 2015 | Ναι ΑΗΑ/ΕRC 2010 |
|  | Να είναι κατασκευασμένος με βάση το πρότυπο ΕΝ60529 και να διαθέτει στεγανότητα IP54. | ΕΝ60529 EN60601 EN61000 EN55011 ΙΡ54 | IEC60529 EN60601, ΕΝ10993, ΕΝ62366, ΕΝ62304, IP55 | ΕΝ60529 EN60601, EN61000 EN55011 ΙΡ56 |
|  | Κατάλληλος για χρήση σε παιδιά και ενήλικες | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Φορητός | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Μέγιστο βάρος συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδίων και του/των συσσωρευτή/ων: 3,2 kg | Ναι, 2.2Kg | Ναι, 3Kg | Ναι, 1.1Kg |
|  | Να διαθέτει χειρολαβή | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ανάλυσης για καθορισμό του κατάλληλου καρδιακού ρυθμού για ηλεκτροσόκ. Μετά από αναγνώριση της κατάστασης του ασθενούς να αποφασίζει πότε χρειάζεται απινίδωση και να χορηγεί ηλεκτρική εκκένωση είτε αυτόματα, είτε μετά από εντολή από τον χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τύπος κυματομορφής: Διφασική (Biphasic) ή Ευθυγραμμισμένη διφασική (Rectilinear Biphasic)» | Ναι, Biphasic truncated exponential | Ναι, Biphasic current based | Ναι, Biphasic escalating waveform |
|  | Ελάχιστη απόδοση ενέργειας Για ενήλικες: 150 Joules για διφασική κυματομορφή ή 120 Joules για ευθυγραμμισμένη διφασική κυματομορφή Για παιδιά: 50 Joules | Ναι 200J 50J | Ναι 150J-200J 50J | Ναι 150J 50J |
|  | Επιλογή ενέργειας: Προκαθορισμένη | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χορήγηση ηλεκτροσόκ μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χρόνος φόρτισης για απόδοση ενέργειας: Μέγιστο 10 δευτερόλεπτα για 150 Joules | Ναι, 8 secs from shock notice for 200J | Ναι, 10 secs | Ναι, 8 secs for 150J 12 secs for 200J |
|  | Καθοδήγηση του χειριστή Φωνητική στην Ελληνική γλώσσα. Οπτικές ενδείξεις. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ενδείξεις ετοιμότητας για ηλεκτροσόκ: Φωνητική και οπτική προειδοποίηση | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αν κατά την διάρκεια φόρτισης επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός του ασθενή, να μην δίνεται ηλεκτροσόκ. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη ή κάρτα μνήμης για αποθήκευση κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότων τουλάχιστον δύο διασώσεων διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας. Γίνεται αποδεκτή η αποθήκευση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότα διασώσεων για τον τρέχοντα ασθενή και αποθήκευση σύνοψης δεδομένων για τον προηγούμενο ασθενή. | Ναι 8 διασώσεις 1 hour | Ναι, 4 διασώσεων 2,5ώρες ανά διάσωση | Ναι 90 min |
|  | Τα στοιχεία που καταγράφονται στη μνήμη να μπορούν να μεταδοθούν από τον απινιδωτή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενσύρματης επικοινωνίας ή ασύρματης επικοινωνίας ή μέσω κάρτας μνήμης ή μέσω USB. Αν χρειάζεται ειδικό λογισμικό για την μετάδοση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε να περιληφθεί στην προσφορά και η τιμή του να προστεθεί στο ποσό προσφοράς. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μην περιληφθεί στην προσφορά. | Ναι, ενσύρματη επικοινωνία Software with USB cable adapter | Ναι Bluetooth | Ναι |
|  | Να εκτελεί ημερησίως ή εβδομαδιαίως αυτοέλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων του απινιδωτή (υλικό και λογισμικό) χωρίς την επέμβαση του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να υπάρχει ένδειξη καλής λειτουργίας και σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης να προειδοποιεί με οπτική και ακουστική ένδειξη μέχρι να διορθωθεί η βλάβη. | Ναι, daily, battery insertion test, extensive automatic self-tests and user interactive test check device readiness | Ναι, daily, monthly, and when device is opened | Ναι, daily, weekly, monthly, and on battery insertion |
|  | Να λειτουργεί με παροχή ενέργειας από τον/τους συσσωρευτή/ές. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να τοποθετείται σε επιτοίχια βάση η οποία θα προσφερθεί στην προσφορά και η τιμή της θα περιληφθεί στο ποσό προσφοράς. Την εγκατάσταση της βάσης θα φέρει εις πέρας ο επιτυχόν προσφέροντας σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η επιτοίχια βάση να: Είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή Φέρει σήμανση με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (βλέπε ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας) μεγέθους τουλάχιστον 20 εκατοστά x 18 εκατοστά. Η βάση τοποθέτησης της σήμανσης να είναι τέτοια ώστε να είναι ορατή σε 3 διαστάσεις (3D projection wall sign). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Με κάθε Απινιδωτή να παραδοθούν: |  |  |  |
|  | Θήκη μεταφοράς και φύλαξης του Απινιδωτή η οποία να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή. Στη θήκη να υπάρχει χώρος για φύλαξη των παρελκομένων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη και | Ναι, 24 μήνες | Ναι, 36 μήνες | Ναι, 48 μήνες |
|  | Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. ή | Ναι, 24 μήνες | Ναι, 36 μήνες | Ναι, 48 μήνες |
|  | 2.1 Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη. |  |  |  |
|  | 2.2 Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα (1) έτος. |  |  |  |
|  | Το καλώδιο σύνδεσης των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης αν δεν περιλαμβάνεται με τα ηλεκτρόδια απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συσσωρευτής/ες για ορθή λειτουργία του απινιδωτή με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, 5 χρόνια | Ναι, 3,5 χρόνια | Ναι, 4 χρόνια |
|  | Έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κάρτα μνήμης ή USB για την ικανοποίηση των παραγράφων 16 και 17 του Τμήματος Β, Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού αν χρειάζεται | Εσωτερική μνήμη 1 ώρας και καλώδιο USB | Δεν χρειάζεται, υπάρχει μνήμη 6 ωρών | Εσωτερική ψηφιακή μνήμη και καλώδιο μεταφοράς USB |
|  | Παρελκόμενα Μια πετσέτα Δύο ζευγάρια γάντια Ένα ξυραφάκι Ένα ψαλίδι Μια προστατευτική μάσκα προσώπου για εμφυσήσεις διάσωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το κόστος για όλα τα πιο πάνω πρέπει να περιληφθεί στο Ποσό Προμήθειας των Απινιδωτών. | Ναι | Ναι | Ναι |

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές B

| Αρ. προσφοράς | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD | ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD |
| Κατασκευή / μοντέλο: | ΑΜΙ Srl/ Saver One SVO B0847 | Defibtech, LLC Lifeline DDU | ΑΜΙ Srl/ Saver One SVO B0847 |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | H.Π.Α. | Ιταλία |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σχεδιασμός και η απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις συστάσεις της οδηγίας 93/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/47/ΕΚ. | Ναι 93/42/ΕΚ 2007/47/ΕΚ IEC60601 ΕΝ61000 | Ναι 93/42/ΕΚ IEC60529 IEC61000 EMC60601 EN55011 | Ναι 93/42/ΕΚ 2007/47/ΕΚ EN60601 ΕΝ61000 |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και +50°C και σχετική υγρασία 90%. | Ναι 0°C - 55°C 10- 95% | Ναι 0°C - 50°C - 95% | Ναι 0°C - 55°C - 95% |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν πρόσφατης παραγωγής που να προέρχεται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. Ανακαινισμένος ή μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν θα γίνεται αποδεκτός. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Όλες οι μελλοντικές υποχρεωτικές από τον κατασκευαστή λειτουργικές αναβαθμίσεις λογισμικού ή υλικού και ενημερώσεις για τον προσφερόμενο εξοπλισμό θα πρέπει να παρέχονται και να εγκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί πλήρης με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα είτε είναι προαιρετικά είτε όχι έτσι ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού. Το κόστος των εξαρτημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οι άδειες χρήστη (user licenses) οποιουδήποτε λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον προσφερόμενο εξοπλισμό θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. Ο αγοραστής θα χρησιμοποίει τα εν λόγω λογισμικά χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει είτε στον ανάδοχο είτε σε οποιοδήποτε άλλο οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις συγκεκριμένες άδειες χρήστη. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οποιαδήποτε λογισμικά προσφέρονται για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι πλήρως ενεργοποιημένα. Λογισμικά που θα απαιτούν επιπλέον κόστος ενεργοποίησης τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα γίνονται αποδεκτά. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απινιδωτές | ΑΜΙ Srl/ SVO B0847 | Defibtech, LLC Lifeline DDU | ΑΜΙ Srl/ SVO B0847 |
|  | Να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που εκδόθηκαν το 2010 και να μπορεί να γίνει αναβάθμιση του λογισμικού του σε περίπτωση αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών. (Να δοθεί η βεβαίωση από τον κατασκευαστή του Απινιδωτή εάν δεν υπάρχει παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια). | Ναι AHA | Ναι ERC/ AHA 2017 | Nαι AHA |
|  | Να είναι κατασκευασμένος με βάση το πρότυπο ΕΝ60529 και να διαθέτει στεγανότητα IP54. | ΕΝ60529 EN60601 EN61000 ΕΝ60602 EN55011 ΙΡ54 | IEC60529 EN60601, ΕΝ61000, IP54 | ΕΝ60529 EN60601 EN61000 ΕΝ60602 EN55011 ΙΡ54 |
|  | Κατάλληλος για χρήση σε παιδιά και ενήλικες | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Φορητός | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Μέγιστο βάρος συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδίων και του/των συσσωρευτή/ων: 3,2 kg | Ναι, 1.90Kg | Ναι, 1.95Kg | Ναι, 2.10Kg with battery |
|  | Να διαθέτει χειρολαβή | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ανάλυσης για καθορισμό του κατάλληλου καρδιακού ρυθμού για ηλεκτροσόκ | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τύπος κυματομορφής: Διφασική (Biphasic) ή Ευθυγραμμισμένη διφασική (Rectilinear Biphasic)» | Ναι, Biphasic truncated exponential | Ναι, Biphasic truncated exponential | Ναι, Biphasic truncated exponential |
|  | Ελάχιστη απόδοση ενέργειας Για ενήλικες: 150 Joules για διφασική κυματομορφή ή 120 Joules για ευθυγραμμισμένη διφασική κυματομορφή Για παιδιά: 50 Joules | Ναι 150J 50J | Ναι 150J-200J 50J | Ναι 150J-200J 50J fixed |
|  | Επιλογή ενέργειας: Προκαθορισμένη | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χορήγηση ηλεκτροσόκ μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χρόνος φόρτισης για απόδοση ενέργειας: Μέγιστο 10 δευτερόλεπτα για 150 Joules | Ναι, 9 secs | Ναι, 9 secs | Ναι, 9 secs |
|  | Καθοδήγηση του χειριστή Φωνητική στην Ελληνική γλώσσα. Οπτικές ενδείξεις. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ενδείξεις ετοιμότητας για ηλεκτροσόκ: Φωνητική και οπτική προειδοποίηση | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αν κατά την διάρκεια φόρτισης επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός του ασθενή, να μην δίνεται ηλεκτροσόκ. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη ή κάρτα μνήμης για αποθήκευση κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότων τουλάχιστον μίας διάσωσης διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών. Γίνεται αποδεκτή η αποθήκευση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότα διασώσεων για τον τρέχοντα ασθενή και αποθήκευση σύνοψης δεδομένων για τον προηγούμενο ασθενή. | Ναι 12 hours ECG (2 hours audio) | Ναι, 6 hours | Ναι, 6 hours of Audio |
|  | Τα στοιχεία που καταγράφονται στη μνήμη να μπορούν να μεταδοθούν από τον απινιδωτή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενσύρματης επικοινωνίας ή ασύρματης επικοινωνίας ή μέσω κάρτας μνήμης ή μέσω USB. Αν χρειάζεται ειδικό λογισμικό για την μετάδοση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε να περιληφθεί στην προσφορά και η τιμή του να προστεθεί στο ποσό προσφοράς. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μην περιληφθεί στην προσφορά. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να εκτελεί ημερησίως ή εβδομαδιαίως αυτοέλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων του απινιδωτή (υλικό και λογισμικό) χωρίς την επέμβαση του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να υπάρχει ένδειξη καλής λειτουργίας και σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης να προειδοποιεί με οπτική και ακουστική ένδειξη μέχρι να διορθωθεί η βλάβη. | Ναι, daily, weekly, monthly and quarterly circuitry tests | Ναι, daily, monthly, 6-month Error | Ναι, daily, weekly monthly and on battery insertion |
|  | Να λειτουργεί με παροχή ενέργειας από τον/τους συσσωρευτή/ές. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να τοποθετείται σε επιτοίχια βάση η οποία θα προσφερθεί στην προσφορά και η τιμή της θα περιληφθεί στο ποσό προσφοράς. Την εγκατάσταση της βάσης θα φέρει εις πέρας ο επιτυχόν προσφέροντας σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η επιτοίχια βάση να: Είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή Φέρει σήμανση με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (βλέπε ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας) μεγέθους τουλάχιστον 20 εκατοστά x 18 εκατοστά. Η βάση τοποθέτησης της σήμανσης να είναι τέτοια ώστε να είναι ορατή σε 3 διαστάσεις (3D projection wall sign). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Με κάθε Απινιδωτή να παραδοθούν: |  |  |  |
|  | Θήκη μεταφοράς και φύλαξης του Απινιδωτή η οποία να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή. Στη θήκη να υπάρχει χώρος για φύλαξη των παρελκομένων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη και | Ναι, 24 μήνες | 30 μήνες | Ναι, 24 μήνες |
|  | Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. ή | Ναι, 24 μήνες | 30 μήνες | Ναι, 24 μήνες |
|  | 2.1 Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη. |  |  |  |
|  | 2.2 Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα (1) έτος. |  |  |  |
|  | Το καλώδιο σύνδεσης των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης αν δεν περιλαμβάνεται με τα ηλεκτρόδια απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συσσωρευτής/ες για ορθή λειτουργία του απινιδωτή με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, 5 χρόνια +1 χρόνο για μπαταρίες οθόνης | Ναι, 4 χρόνια | Ναι, 2 χρόνια |
|  | Έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κάρτα μνήμης ή USB για την ικανοποίηση των παραγράφων 16 και 17 του Τμήματος Β, Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού αν χρειάζεται | Δεν χρειάζεται, υπάρχει μνήμη 12 ωρών | Ναι | Ναι, και εσωτερική μνήμη |
|  | Παρελκόμενα Μια πετσέτα Δύο ζευγάρια γάντια Ένα ξυραφάκι Ένα ψαλίδι Μια προστατευτική μάσκα προσώπου για εμφυσήσεις διάσωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το κόστος για όλα τα πιο πάνω πρέπει να περιληφθεί στο Ποσό Προμήθειας των Απινιδωτών. | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.21.029 Αρ. τηλ.: 22800529 | 31 Μαρτίου, 2021 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 21.029.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 31/3/21 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Βασίλης Μαυρομμάτης | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις έξι (6) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Παραγγελίας (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | 1 | €11.280 | €6.620 |
|  | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 2 | €12.600 | €10.500 |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 3 | (€12.910) | €10.090) * |
|  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 4 | €15.030 | €9.680 |
|  | CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD | 5 | €15.350 | €10.850 |
|  | ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD | 6 | €28.400 | €17.800 |

* Ελλιπές ποσό προσφοράς. Δεν υποβλήθηκε τιμή για τους συσσωρευτές

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 5 και 6.3Α του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας Α (Παράρτημα 1). Και οι έξι προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογήθηκαν περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οικονομικές προσφορές. Η σειρά αξιολόγησης είναι όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα. Για σκοπούς αξιολόγησης ο αριθμός των ηλεκτροδίων απινίδωσης και συσσωρευτών είναι αυξημένος στον αριθμό που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί για τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας των απινιδωτών, όπως εξηγήθηκε στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) των εγγράφων του διαγωνισμού, δηλαδή λήφθηκε υπόψη το μακροπρόθεσμο κόστος. Το ποσό παραγγελίας, περιλαμβάνει την πραγματική ποσότητα καλωδίων και συσσωρευτών που θα παραγγελθούν και είναι μικρότερος από τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού αξιολόγησης, όπως επεξηγείται στο Έντυπο 5.1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

- Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα αρ. 1 (ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD) και υπέβαλε μερικά στοιχεία όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και επεξήγηση γιατί η προσφορά του είναι 28,4% πιο χαμηλή από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Η σχετική αλληλογραφία επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν η Επιτροπή έχει κρίνει ότι η προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και είναι αποδεκτή. Να σημειωθεί ότι το ίδιο μοντέλο απινιδωτή είχε προσφερθεί σε ψηλότερη τιμή (1,6% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους) σε προηγούμενη προσφορά που ακυρώθηκε. Όπως αναφέρει ο προσφέρων στην διευκρινιστική επιστολή του, έχει πάρει επιπρόσθετη έκπτωση από τον κατασκευαστή και ειδικές τιμές μόνο για τη συγκεκριμένη προσφορά.

- Ο προσφέρων αρ. 2 (C.PITTAKAS BIOCARE LTD), στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) έκανε λάθος στον υπολογισμό του κόστους για τα ηλεκτρόδια για ενήλικες που χρειάζονται για 6 χρόνια. Δεν πολλαπλασίασε τον αριθμό επί 2 που είναι ο αριθμός ηλεκτροδίων για κάθε απιδινωτή. Επίσης υπολόγισε ότι χρειάζονται 3 συσσωρευτές για 6 χρόνια ενώ το σωστό είναι 2. Η Επιτροπή έκανε τις  ανάλογες διορθώσεις ώστε στη τιμή αξιολόγησης να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά (ηλεκτρόδια και συσσωρευτές) για 6 χρόνια για 10 απινιδωτές.  Μετά τις διορθώσεις οι τιμές είναι όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα.

- Ο προσφέρων αρ. 6 (ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD) στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) έχει υπολογίσει ότι χρειάζονται 2 ηλεκτρόδια για ενήλικες και παιδιά για 6 χρόνια, ενώ το σωστό είναι 3 ηλεκτρόδια.  Επίσης έχει υπολογίσει ότι χρειάζεται ένας συσσωρευτής ενώ το σωστό είναι 3 συσσωρευτές για τα 6 χρόνια. Η Επιτροπή έκανε τις  ανάλογες διορθώσεις ώστε στη τιμή αξιολόγησης να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά (ηλεκτρόδια και συσσωρευτές) για 6 χρόνια για 10 απινιδωτές.  Μετά τις διορθώσεις οι τιμές είναι όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα.

- Ο προσφέρων αρ. 3 (Α.Papaetis Services Ltd) δεν έχει καταγράψει στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) τη τιμή για τους συσσωρευτές κάτι που υποδηλώνει ότι η τιμή περιλαμβάνεται στη τιμή των 10 απινιδωτών. Αυτό όμως, δεν μας επιτρέπει να υπολογίσουμε ακριβώς την τιμή αξιολόγησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 20 συσσωρευτές για τη διάρκεια των 6 χρόνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν οι συσσωρευτές έχουν διάρκεια ζωής 4 χρόνια και άρα θα αντικατασταθούν 2 φορές στα 6 χρόνια (1 στην παράδοση και στα 4 χρόνια) δηλαδή συνολικά 20 συσσωρευτές. Ως εκ τούτου η προσφορά αρ. 3 δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω και απορρίφθηκε.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD, που υπέβαλε προσφορά  με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια δέκα (10) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, κατασκευής των €6.620 + ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (Έντυπο 5.1) το Τμήμα έχει το δικαίωμα να παραγγείλει ακόμα 2 απινιδωτές εντός περιόδου 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των απινιδωτών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 του Παραρτήματος 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| …………………………… Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………….. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Βασίλης Μαυρομμάτης |
| --- | --- | --- |