| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.009.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |

13 Μαρτίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο στηλών οροφής χειρουργείων για το Νοσοκομείο «Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ», στη Λευκωσία

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 354286 ημερ. 29/1/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4862 (γνωστοποίηση 169) και ημερομηνία  1η Φεβρουαρίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.009.ΕΠΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια δύο στηλών οροφής χειρουργείων |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4862 | Γν.: 169 | Ημερ.: 1/2/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 29/1/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 8/3/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 8/6/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €24.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. Υ.Υ. 13.25.024.001 ημερ. 31/10/18 Υπουργείου Υγείας |  |  |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Τρία |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια δύο στηλών οροφής χειρουργείων για το Νοσοκομείο «Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ», στη Λευκωσία.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν τρία διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Α. Papaetis Services Ltd

- C.P.A. MEDITERRA TRADING LTD

- Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd

- Dentalcon Ltd

- Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd

- Proton Medical (Cyprus) Ltd - S. Stylianou Medisupplies Ltd - Γ. Σαμαράς A.B.E.E.

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τρείς (3) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | 1 | €19.000,00 |
|  | Dentalcon Ltd | 2 | €21.900,00 |
|  | Α. Papaetis Services Ltd | 3 | €27.500,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 5 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 7.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με την προσφορά αρ. 1 (Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd) δεν υποβλήθηκαν το Έντυπο αρ. 8 (Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης) και το Έντυπο αρ. 10 (Πίνακας υλικών, συσκευών, εξαρτημάτων και προτεινόμενοι κατασκευαστές).  Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα και τα υπέβαλε υπογραμμένα και συμπληρωμένα. Αντίγραφο της επιστολής και τα Έντυπα που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 που επισυνάπτεται.

Με βάση τα πιο πάνω και οι τρείς προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των τριών προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 20,8%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | LM Medical Division Srl / ISOLA |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.000,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Dentalcon Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | G. Samaras S.A. / Olympia 06D |
| Προέλευση: | Ελλάδα |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €21.900,00 |

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, διαπίστωσε ότι ο εξοπλισμός παρουσιάζει απόκλιση στην παράγραφο αρ. 5 των προδιαγραφών, όπου ζητείται μεταξύ άλλων φωτεινή ένδειξη λειτουργίας των φρένων των βραχιόνων. Επειδή το σύστημα φρένων των βραχιόνων που προσφέρεται είναι υδραυλικό, δεν διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Η Επιτροπή θεωρεί την απόκλιση μη ουσιώδη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, των υπόλοιπων τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Α. Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | Ondal Μedical Systems Electra Hellas/ MediLift 150 motorized arm |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.500,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο στηλών οροφής χειρουργείου στον προσφέροντα αρ. 1 (Πανάος Λτδ), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | LM Medical Division Srl / ISOLA |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.000,00 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  | Αρ. Προσφοράς |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  | 1 Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | 2 Dentalcon Ltd | 3 Α. Papaetis Services Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Πίνακας Υλικών, συσκευών, εξαρτημάτων και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ (Ιταλία) | ΔΕ (Ελλάδα) | ΔΕ (Γερμανία) |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | 1 | €19.000,00 |
|  | Dentalcon Ltd | 2 | €21.900,00 |
|  | Α. Papaetis Services Ltd | 3 | €27.500,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | Dentalcon Ltd | Α. Papaetis Services Ltd |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1. | Στήλη οροφής παροχών χειρουργείου για τροφοδοσία ιατρικού εξοπλισμού με ιατρικά αέρια και ηλεκτρικές παροχές. Μεταλλικής κατασκευής, από ανοξείδωτο υλικό (αλουμίνιο, γαλβανισμένο ατσάλι κλπ) και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτικής σε καθαρισμό και απολύμανση. Να είναι νέας τεχνολογίας και να εκτελεί περιστροφική και κάθετη κίνηση μέσω δύο οριζόντιων βραχιόνων. Με οριζόντια περιστροφή και δυνατότητα κατακόρυφης μετακίνησης και ασφαλή ακινητοποίηση σε οποιαδήποτε θέση. Πρότυπα συμμόρφωσης: Οδηγία 93/42/ΕΚ. | Ναι Aluminium Epoxy power coating Antibacterial paint Ναι | Ναι Galvanized steel (shafts) Anodized Aluminium Ναι | Ναι Ανοξείδωτο υλικό, ηλεκτροστατική βαφή Ναι |
| 2. | Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Θα στερεωθούν στην οροφή με ισχυρό σκελετό, φλάντζες, και βίδες. Να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ οροφής και ψευδοροφής. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Βραχίονες: Διπλός οριζόντιος βραχίονας (double arm) συνολικού μήκους ≥1800 χιλ και με περιστροφικές κινήσεις στους κατακόρυφους άξονες τουλάχιστο 320° και ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής (π.χ. 15° ή 30°) | Ναι, 1900mm 330° | Ναι, 1900mm 330° | Ναι, 1800mm 320° |
| 3.1 | Tο μήκος των αξόνων της στήλης και η όλη διαρρύθμιση να τέτοια ώστε το κατώτατο σημείο της κεφαλής της στήλης όταν αυτή βρίσκεται στο κάτω νεκρό σημείο, να βρίσκεται στο επίπεδο πάνω από τον ασθενή (περίπου 1,2m από το πάτωμα και 2,8m από την οροφή). Το ύψος του κρεβατιού είναι 0,9m και το ύψος της οροφής του χειρουργείου από το πάτωμα 3m. | Ναι Σχεδιάγραμμα | Ναι Σχεδιάγραμμα | Ναι Σχεδιάγραμμα |
| 3.2 | Ο δεύτερος βραχίονας εκτός από την περιστροφική οριζόντια κίνηση να κινείται και κάθετα υπό γωνία με κατακόρυφη γωνιακή κίνηση περίπου ±20° με μηχανισμό παραλληλογράμμου ώστε η κεφαλή και το επίπεδο του ραφιού τοποθέτησης του ιατρικού εξοπλισμού να διατηρείται οριζόντιο σε όλη την διαδρομή από το κάτω προς το πάνω νεκρό σημείο. | Ναι 600mm διαδρομή πάνω-κάτω | Ναι 500mm διαδρομή πάνω-κάτω (±29°) | Ναι ±20° |
| 3.3 | Δυνατότητα ανύψωσης: Φορτίο 80 κιλών τουλάχιστον στο σημείο ανάρτησης του εξοπλισμού. | Ναι, 180Kg | Ναι, 200Kg | Ναι, >80Kg |
| 3.4 | Η ωφέλιμη διατομή του βραχίονα να είναι αρκετή για την άνετη διέλευση των καλωδίων και σωληνώσεων. Όλα τα καλώδια εντός της στήλης να είναι μη εύφλεκτα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Αντοχή σε μηχανική καταπόνηση: Τα μηχανικά μέρη της στήλης να έχουν δοκιμαστεί με Συντελεστή Ασφαλείας 4, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601 -1. | Ναι CE | Ναι CE | Ναι CE |
| 5 | Φρένα: Ηλεκτρικά, πνευματικά ή ηλεκτροπνευματικά φρένα για κάθε βραχίονα για σταθεροποίηση της στήλης στην επιθυμητή θέση, με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας χειριζόμενα από χειριστήριο για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση της στήλης. Ειδικά τερματικά να προλαμβάνουν ανεπιθύμητες κινήσεις της στήλης. | Ναι Electropneumatic brake – LED lamps | Ναι Pneumatic brake (χωρίς φωτεινή ένδειξη) | Ναι Electropneumatic brake, με φωτεινή ένδειξη |
| 6 6.1 | Κεφαλή: Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων ιατρικών αερίων, ρευματοδοτών ισχυρών ρευμάτων (230V), ρευματοδοτών ασθενών ρευμάτων, γείωσης, συρταριού και ραφιού προσαρμογής εξοπλισμού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.2 | Να υπάρχει ένα ράφι ρυθμιζόμενου ύψους και ένα συρτάρι (ύψους περίπου 10-15cm) στην μπροστινή επιφάνεια. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.3 | Να δηλωθούν οι διαστάσεις της κεφαλής | Ναι (195mmΧ382mmXY) | Ναι (294mmΧ 300mmXY) | Ναι Y:800mm |
| 7 | Παροχές: |  |  |  |
| 7.1 | - Ρευματοδότες: 6 ΒS13A/230V τροφοδοτόυμενοι μέσω καλωδίων 2,5mm² (από το Δίκτυο και από μικρό UPS που βρίσκεται εντός του χειρουργείου) - Λήπτης δεδομένων Data/Monitor RJ45 cat.5: 2 - Πεπιεσμένος αέρας 4 bar (BS): 1 παροχή - Πεπιεσμένος αέρας 7 bar (BS): 2 παροχές - Οξυγόνο: 2 παροχές - Ν2Ο (Οξείδιο του αζώτου): 2 παροχές - Κενό: 2 - Ενεργή απαγωγή αναισθητικών αερίων (Scavenging): 2 - Να υπάρχει ισοδυναμική γείωση | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Οι λήψεις ιατρικών αερίων να φέρουν σήμανση CE και να συνάδουν με τους κανονισμούς ΙSΟ9170 -1/2 (& BS5682:1992) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Οι συνδέσεις των αερίων με τον εξοπλισμό να περιλαμβάνουν βαλβίδες μη επιστροφής (non return valves) και να κλείνουν αυτόματα όταν τα λάστιχα αφαιρεθούν. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.4 | Οι σωλήνες των ιατρικών αερίων να είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο αντιστατικό σωλήνα ειδικού τύπου κατάλληλο για ιατρικά αέρια και να συνδεθούν στις λήψεις των ιατρικών αερίων με ειδικούς συνδέσμους NIST (Non Interchangeable Screw Thread). | Ναι | Ναι EN7396-1 & 2 | Ναι |
| 7.5 | Η σύνδεση των λήψεων με την κεντρική παροχή θα γίνεται με ειδικούς εύκαμπτους αντιστατικούς σωλήνες, οι οποίοι να φέρουν ειδική σήμανση για την σαφή αναγνώριση της κάθε παροχής με διαφορετικά χρώματα σύμφωνα με το ΕΝ739. | Ναι | Ναι ENISO5359 | Ναι |
| 7.6 | Στη βάση στήριξης της στήλης να υπάρχουν κατάλληλες συνδέσεις με διακόπτες για σύνδεση των κυκλωμάτων αερίων της στήλης με τις παροχές του κτιρίου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Οι καλωδιώσεις να έχουν μόνωση PVC και να διέρχονται μέσα από σπιράλ πλαστικό σωλήνα προς το σημείο παροχών της στήλης (κουτί σύνδεσης) - πλάκα οροφής. Οι αγωγοί των ηλεκτρικών καλωδίων να προσφέρουν διαχωρισμό και μόνωση από τις σωλήνες αερίων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποσυνδέσει τις παροχές ιατρικών αερίων και ηλεκτρικές παροχές από τις υφιστάμενες στήλες, να αφαιρέσει τις υφιστάμενες στήλες και να επανασυνδέσει τις παροχές αερίων με τις καινούριες στήλες. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Αν χρειαστεί μετακίνηση των παροχών ιατρικών αερίων εντός του ψευδοτάβανου στην οροφή των χειρουργείων, θα γίνει με ευθύνη του Ανάδοχου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | Οποιεσδήποτε εργασίες για αφαίρεση των παλιών και τοποθέτηση των καινούριων στηλών είναι ευθύνη του Ανάδοχου. Γι’ αυτό πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οι προσφέροντες συστήνεται να επισκεφτούν το χώρο για να σχηματίσουν ιδίαν αντίληψη για τα πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν. Προς τούτο μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου του Τμήματος ΗΜΥ στο Νοσοκομείο, κο Αντώνη Χαραλάμπους στο τηλέφωνο 22405060. | Ναι | Ναι | Ναι |

| 12 | Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN ISO 7396:2007 και των Βρετανικών προτύπων ΗΤΜ 02-01:2006 και μετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να διενεργηθεί μηχανικός και ποιοτικός έλεγχος των συστημάτων από Αδειούχο Μηχανικό/Ελεγκτή (Commissioning Engineer), ο οποίος θα πιστοποιήσει, ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί και ότι λειτουργούν βάσει των προαναφερθέντων προτύπων. Τα στοιχεία του Μηχανικού να δηλωθούν κατά την υποβολή των προσφορών, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ικανότητας, για να τύχουν της έγκρισης του εργοδότη. | Ναι | Ναι | Ναι |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Η προμήθεια των συστημάτων στο Νοσοκομείο πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο συνεργείο για εγκατάσταση, έλεγχο και πιστοποίηση συστημάτων ιατρικών αερίων. Ο φορέας (εργολήπτης) που θα αναλάβει την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων Ιατρικών αερίων θα πρέπει: α) Να έχει συμμορφωθεί και πιστοποιηθεί ο ίδιος ή ο κατασκευαστής των συστημάτων ιατρικών αερίων που συνεργάζεται, με το πρότυπο ISO 13485 για σχεδιασμό, κατασκευή, πιστοποίηση ή/και συντήρηση συστημάτων αερίων ιατρικής χρήσης. β) Να κατέχει ή να εργοδοτεί τουλάχιστον ένα άτομο, που να φέρει τον τίτλο ΑP(MGPS)-Authorized Person (Medical Gas Pipeline Systems) ή ισοδύναμο και ένα άτομο, που να φέρει τον τίτλο CP(MGPS) Competent Person (Medical Gas Pipeline Systems) ή ισοδύναμο προσόν. | Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.009 Αρ. τηλ.: 22800529 | 12 Μαρτίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.009.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια δύο στηλών οροφής χειρουργείων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12/3/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Λειτουργός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | 1 | €19.000,00 |
|  | Dentalcon Ltd | 2 | €21.900,00 |
|  | Α. Papaetis Services Ltd | 3 | €27.500,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 7.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).

- Με την προσφoρά αρ. 1 (Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd) δεν υποβλήθηκαν το Έντυπο αρ. 8 (Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης) και το Έντυπο αρ. 10 (Πίνακας υλικών, συσκευών, εξαρτημάτων και προτεινόμενοι κατασκευαστές).  Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει τα δύο έντυπα, κάτι που ό προσφέρων έπραξε αυθημερόν.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται. Ο εξοπλισμός του προσφέροντα αρ. 2 (Dentalcon Ltd) παρουσιάζει απόκλιση στην παράγραφο αρ. 5 των προδιαγραφών. Επειδή το σύστημα φρένων των βραχιόνων είναι υδραυλικό, δεν διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Η Επιτροπή θεωρεί την απόκλιση μη ουσιώδη.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί και στις τρείς προσφορές, η Επιτροπή αποφάσισε ότι και οι τρείς προσφέροντες ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια δύο στηλών οροφής χειρουργείων, κατασκευής L.M. Medical Division και μοντέλου ISOLA, στην τιμή των €19.000,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Ζώης Χατζηνικολάου