| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.022.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |

12 Ιουνίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και Εκπαιδευτικών Απινιδωτών

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3671958 ημερ. 7/5/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4876 (γνωστοποίηση 949) και ημερομηνία 10 Μαΐου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Η προσφορά στην οποία θα γίνει ανάθεση σύμβασης, εκτυπωθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.022.ΕΠ.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και Εκπαιδευτικών Απινιδωτών |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4876 | Γν.: 949 | Ημερ.: 10/5/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 7/5/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 7/6/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 7/12/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €6.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) Για 4 ΑΕΑ και 5 Εκπαιδευτικούς ΑΕΑ (€1.000 ο ένας ΑΕΑ και €500 ο ένας εκπαιδευτικός ΑΕΑ) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης της Προσφοράς |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολές αρ. 7.1.05.1 ημερ. 1 & 14/2/19 Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας |  |  |
| 1.11 | Αρ. Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών Εγγράφων: | Δύο |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και Εκπαιδευτικών Απινιδωτών για τη Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο (2) διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Biotronics Ltd

- PROCOPIOU MEDISHOP LTD

- Medvision Ltd

- S. Stylianou Medisupplies Ltd

- A. Papaetis Services Ltd

- Dentalcon Ltd

- AGF Trading & Engineering Ltd

- Neuraxon  Ιατρικά Εφόδια Ε.Π.Ε.

- C.PITTAKAS BIOCARE LTD

- CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD

- CYPROMEDICA HEALTHCARE LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν έξι (6) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 1 | €8.265,00 | €4.957,00 |
|  | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 2 | €9.591,00 | €6.272,00 |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 3 | €9.864,00 | €8.418,00 |
|  | Medvision Ltd | 4 | €11.604,00 | €8.574,00 |
|  | NEURAXON Ε.Π.Ε. | 5 | €13.108,50 | €9.187,50 |
|  | Biotronics Ltd | 6 | €15.493,00 | €11.263,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1    Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα πιο πάνω κριτήρια και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Όλοι οι προσφέροντες, εκτός από τον προσφέροντα αρ. 1 για υπολογισμό της τιμής αξιολόγησης των ηλεκτροδίων και των συσσωρευτών για 10 χρόνια (Έντυπο 5.1), χρησιμοποίησαν τον αριθμό ηλεκτροδίων και συσσωρευτών που χρειάζονται για μόνο ένα απιδινωτή αντί για τέσσερεις. Έγιναν οι ανάλογες διορθώσεις, ώστε στη τιμή αξιολόγησης να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά (ηλεκτρόδια και συσσωρευτές) για 10 χρόνια για 4 απινιδωτές.

Η σειρά αξιολόγησης είναι όπως φαίνεται στον πίνακα που φαίνεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. Για σκοπούς αξιολόγησης ο αριθμός των ηλεκτροδίων απινίδωσης και συσσωρευτών είναι αυξημένος στον αριθμό που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας των απινιδωτών, όπως εξηγήθηκε στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) των εγγράφων του διαγωνισμού, δηλαδή λήφθηκε υπόψη το μακροπρόθεσμο κόστος. Το ποσό προσφοράς, περιλαμβάνει την πραγματική ποσότητα καλωδίων και συσσωρευτών που θα παραγγελθούν και είναι μικρότερος από τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού αξιολόγησης, όπως επεξηγείται στο Έντυπο 5.1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 21,60%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 23,70%. Η τιμή της προσφοράς του χαμηλότερου προσφέροντα είναι χαμηλότερη από την τιμή που υπέβαλε για το ίδιο μοντέλο απινιδωτή σε προηγούμενους διαγωνισμούς. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από προηγούμενο διαγωνισμό.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων απινιδωτών σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών δεν ζητήθηκε οποιαδήποτε διευκρίνιση.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | PROCOPIOU MEDISHOP LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Α.Μ.Ι. Srl/ Saver One SVO- B0847 |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | Α.Μ.Ι. Srl/ Saver One T AED Trainer SVT- B0959 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό αξιολόγησης για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.040,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.225,00 |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.732,00 |
| Ποσό προσφοράς για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.225,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.265,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.957,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά  είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | C.PITTAKAS BIOCARE LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | CARDIA INTERNATIONAL/ CT0207RF |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | CARDIA INTERNATIONAL/ Τrainer CT0207RT |
| Προέλευση: | Δανία |
| Ποσό αξιολόγησης για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.931,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.660,00 |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.612,00 |
| Ποσό προσφοράς για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.660,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.591,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.272,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | A. Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | HeartSine Sam 350Ρ |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | HeartSine Samaritan PAD 350Ρ |
| Προέλευση: | Βόρειος Ιρλανδία |
| Ποσό αξιολόγησης για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.854,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.010,00 |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.408,00 |
| Ποσό προσφοράς για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.010,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.864,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.418,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

5.5	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Medvision Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Philips Healthcare Heartstart FRx |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | Philips Healthcare Heartstart FRx Trainer |
| Προέλευση: | ΗΠΑ |
| Ποσό αξιολόγησης για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.714,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.890,00 |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.744,00 |
| Ποσό προσφοράς για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.830,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.604,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.574,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

5.6	Προσφορά Αρ. 5

| Προσφέρων: | NEURAXON Ε.Π.Ε. |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | PROGETTI RESCUE SAM |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | PROGETTI TRAINER AED RESCUE SAM PRO |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό αξιολόγησης για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.117,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.991,50 |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.196,00 |
| Ποσό προσφοράς για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.991,50 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.108,50 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.187,50 |

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά για τον πραγματικό απινιδωτή ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού, ενώ ο εκπαιδευτικός απινιδωτής, σύμφωνα με τη δήλωση του προσφέροντα, δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την απαίτηση για φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα (παράγραφος 5 των προδιαγραφών). Οι φωνητικές οδηγίες του εκπαιδευτικού απινιδωτή που προσφέρεται είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ στις προδιαγραφές ζητήθηκε να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ως εκ τούτου η Προσφορά δεν είναι αποδεκτή.

5.7	Προσφορά Αρ. 6

| Προσφέρων: | Biotronics Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | ZOLL MEDICAL CORPORATION AED Plus |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | ZOLL MEDICAL CORPORATION AED Plus Trainer 2 |
| Προέλευση: | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Ποσό αξιολόγησης για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.828,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.655,00 |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.798,00 |
| Ποσό προσφοράς για 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.465,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.493,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.263,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και Εκπαιδευτικών Απινιδωτών, στον προσφέροντα αρ. 1 (PROCOPIOU MEDISHOP LTD), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η Πολιτική Άμυνα για την οποία προορίζονται οι απινιδωτές, είχε ζητήσει την αγορά 7 πραγματικών και 12 εκπαιδευτικών απινιδωτών αλλά οι αριθμοί μειώθηκαν λόγω περιορισμένων πιστώσεων.  (αντίγραφο της σχετικής επιστολής με ημερομηνία 1/2/19 επισυνάπτεται). Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (Έντυπο 5.1, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται) υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια ακόμα 2 κανονικών και 1 εκπαιδευτικού απινιδωτή. Ως εκ τούτου η Ανάθεση θα γίνει για 4 πραγματικούς και 6 αντί 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | PROCOPIOU MEDISHOP LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Απινιδωτή: | Α.Μ.Ι. Srl/ Saver One SVO- B0847 |
| Κατασκευή/τύπος Εκπαιδευτικού Απινιδωτή: | Α.Μ.Ι. Srl/ Saver One T AED Trainer SVT- B0959 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προσφοράς για 4 απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.732,00 |
| Ποσό προσφοράς για 6 εκπαιδευτικούς απινιδωτές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.470,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.202,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης | ……………………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ……………………….. |
| Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ………………………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

|  |  |  | Αρ. Προσφοράς |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  | 1 PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 2 C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 3 A. Papaetis Services Ltd |  | 4 Medvision Ltd |  | 5 Biotronics Ltd | 6 NEURAXON Ε.Π.Ε. |
| Α | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Α.1 Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Παράγραφος 6.3.Α.2 Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Βεβαίωση σχετικά με τη προστασία των εργαζομένων | Παράγραφος 6.3.Α.3 και Παράγραφος 9 Έντυπο 3 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Βεβαίωση για Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 5.2 (1 σύμβαση €5.000 τα 3 τελευταία χρόνια) | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  | Ναι |  |  |
| 1 | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Τμήμα Β του Μέρους 3 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 6 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1 | Έντυπο Υποβολής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.2 Έντυπο 5 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας και Εγκατάστασης | Παράγραφος 6.3.Γ.3 Έντυπο 5.1 | Ναι | Ναι |  | Ναι |  | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 1 |  |  |
|  | 4 ΑΕΑ |  | €7.040,00 | €3.732,00 |
|  | 5 Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | €1.225,00 | €1.225,00 |
|  | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  | €8.265,00 | €4.957,00 |
|  | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 2 |  |  |
|  | 4 ΑΕΑ |  | €6.931,00 | €3.612,00 |
|  | 5 Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | €2.660,00 | €2.660,00 |
|  | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  | €9.591,00 | €6.272,00 |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 3 |  |  |
|  | 4 ΑΕΑ |  | €7.854,00 | €6.408,00 |
|  | 5 Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | €2.010,00 | €2.010,00 |
|  | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  | €9.864,00 | €8.418,00 |
|  | Medvision Ltd |  |  |  |
|  | 4 ΑΕΑ | 4 | €9.714,00 | €6.744,00 |
|  | 5 Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | €1.890,00 | €1.830,00 |
|  | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  | €11.604,00 | €8.574,00 |
|  | NEURAXON Ε.Π.Ε. |  |  |  |
|  | 4 ΑΕΑ | 5 | €10.117,00 | €6.196,00 |
|  | 5 Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | €2.991,50 | €2.991,50 |
|  | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  | €13.108,50 | €9.187,50 |
|  | Biotronics Ltd |  |  |  |
|  | 4 ΑΕΑ | 6 | €11.828,00 | €7.798,00 |
|  | 5 Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | €3.655,00 | €3.465,00 |
|  | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  | €15.493,00 | €11.263,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές A

| Αρ. Προσφοράς: |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | C.PITTAKAS BIOCARE LTD SUPPLIES LTD | A. Papaetis Services Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: |  | ΑΜΙ Srl/ Saver One SVO B0847 | CardiAid CT0207RF | HeartSine SAM350P |
| Χώρα προέλευσης: |  | Ιταλία | Δανία | Βόρεια Ιρλανδία |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| - Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σχεδιασμός και η απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις συστάσεις της οδηγίας 93/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/47/ΕΚ. |  | Ναι 93/42/ΕΚ 2007/47/ΕΚ EN60601 ΕΝ61000 | Ναι 93/42/ΕΚ EN60601, ΕΝ62304, IEC60529 DIN25424 | Ναι 93/42/ΕΚ 2007/47/ΕΚ ΕΝ13485/12 |
| - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και +50°C και σχετική υγρασία 90%. |  | Ναι 0°C - 55°C - - 95% | Ναι 0°C - 50°C - - 95% | Ναι 0°C -50°C 5 - 95% |
| - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν πρόσφατης παραγωγής που να προέρχεται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. Ανακαινισμένος ή μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν θα γίνεται αποδεκτός. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Όλες οι μελλοντικές υποχρεωτικές από τον κατασκευαστή λειτουργικές αναβαθμίσεις λογισμικού ή υλικού και ενημερώσεις για τον προσφερόμενο εξοπλισμό θα πρέπει να παρέχονται και να εγκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί πλήρης με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα είτε είναι προαιρετικά είτε όχι έτσι ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού. Το κόστος των εξαρτημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Οι άδειες χρήστη (user licenses) οποιουδήποτε λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον προσφερόμενο εξοπλισμό θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. Ο αγοραστής θα χρησιμοποίει τα εν λόγω λογισμικά χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει είτε στον ανάδοχο είτε σε οποιοδήποτε άλλο οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις συγκεκριμένες άδειες χρήστη. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Οποιαδήποτε λογισμικά προσφέρονται για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι πλήρως ενεργοποιημένα. Λογισμικά που θα απαιτούν επιπλέον κόστος ενεργοποίησης τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα γίνονται αποδεκτά. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| Είδος 1: Πραγματικοί απινιδωτές |  | ΑΜΙ Srl/ SVO B0847 | CardiAid CT0207RF | HeartSine SAM350P |
|  | Να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που εκδόθηκαν το 2010 και να μπορεί να γίνει αναβάθμιση του λογισμικού του σε περίπτωση αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών. (Να δοθεί η βεβαίωση από τον κατασκευαστή του Απινιδωτή εάν δεν υπάρχει παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια). | Ναι ΑΗΑ/ΕRC 2010 | Ναι ERC/ ILCOR 2015 | Ναι ERC/ AHA 2010 |
|  | Να είναι κατασκευασμένος με βάση το πρότυπο ΕΝ60529 και να διαθέτει στεγανότητα IP54. | ΕΝ60529 EN60601 EN61000 ΕΝ60602 EN55011 ΙΡ55 | IEC60529 EN60601, ΕΝ10993, ΕΝ62366, ΕΝ62304, IP55 | IEC60529 EN60601, ΕΝ10993, ΕΝ62366, ΕΝ62304, IP56 |
|  | Κατάλληλος για χρήση σε παιδιά και ενήλικες | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Φορητός | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Μέγιστο βάρος συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδίων και του/των συσσωρευτή/ων: 3,2 kg | Ναι, 1.95Kg | Ναι, 3.1Kg | Ναι, 1.3Kg |
|  | Να διαθέτει χειρολαβή | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ανάλυσης για καθορισμό του κατάλληλου καρδιακού ρυθμού για ηλεκτροσόκ | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τύπος κυματομορφής: Διφασική (Biphasic) ή Ευθυγραμμισμένη διφασική (Rectilinear Biphasic)» | Ναι, Biphasic truncated exponential | Ναι, Biphasic current based | Ναι, Biphasic escalating |
|  | Ελάχιστη απόδοση ενέργειας - Για ενήλικες: 150 Joules για διφασική κυματομορφή ή 120 Joules για ευθυγραμμισμένη διφασική κυματομορφή - Για παιδιά: 50 Joules | Ναι 150J -200J 50J | Ναι 150J-200J 50J | Ναι 150J-200J 50J |
|  | Επιλογή ενέργειας: Προκαθορισμένη | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χορήγηση ηλεκτροσόκ μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χρόνος φόρτισης για απόδοση ενέργειας: Μέγιστο 15 δευτερόλεπτα για 150 Joules | Ναι, 9 secs from shock notice 15 secs from start of analysis | Ναι, 8 secs για 150J-300J | Ναι, 50J σε 8 sec, 200 J σε 12 sec |
|  | Καθοδήγηση του χειριστή - Φωνητική στην Ελληνική γλώσσα. - Οπτικές ενδείξεις. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ενδείξεις ετοιμότητας για ηλεκτροσόκ: Φωνητική και οπτική προειδοποίηση | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αν κατά την διάρκεια φόρτισης επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός του ασθενή, να μην δίνεται ηλεκτροσόκ. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη ή κάρτα μνήμης για αποθήκευση κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότων τουλάχιστον μίας διάσωσης διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών. Γίνεται αποδεκτή η αποθήκευση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότα διασώσεων για τον τρέχοντα ασθενή και αποθήκευση σύνοψης δεδομένων για τον προηγούμενο ασθενή. | Ναι 6 hours | Ναι, 4 διασώσεων, 2h 50min ανά διάσωση | Ναι, 90 min |
|  | Τα στοιχεία που καταγράφονται στη μνήμη να μπορούν να μεταδοθούν από τον απινιδωτή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενσύρματης επικοινωνίας ή ασύρματης επικοινωνίας ή μέσω κάρτας μνήμης ή μέσω USB. Αν χρειάζεται ειδικό λογισμικό για την μετάδοση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε να περιληφθεί στην προσφορά και η τιμή του να προστεθεί στο ποσό προσφοράς. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μην περιληφθεί στην προσφορά. | Ναι Wireless ή κάρτα μνήμης | Ναι Bluetooth & USB | Ναι USB |
|  | Να εκτελεί ημερησίως ή εβδομαδιαίως αυτοέλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων του απινιδωτή (υλικό και λογισμικό) χωρίς την επέμβαση του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να υπάρχει ένδειξη καλής λειτουργίας και σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης να προειδοποιεί με οπτική και ακουστική ένδειξη μέχρι να διορθωθεί η βλάβη. | Ναι, daily, monthly, half yearly or device failed | Ναι, daily, monthly and when opened | Ναι εβδομαδιαίως Error log που καταγράφει βλάβες κατά την διάρκεια της μέρας |
|  | Να λειτουργεί με παροχή ενέργειας από τον/τους συσσωρευτή/ές. | Ναι | Ναι, alcaline | Ναι |
|  | Να τοποθετείται σε επιτοίχια βάση η οποία θα προσφερθεί στην προσφορά και η τιμή της θα περιληφθεί στο ποσό προσφοράς. Την εγκατάσταση της βάσης θα φέρει εις πέρας ο επιτυχόν προσφέροντας σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η επιτοίχια βάση να: - Είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή - Φέρει σήμανση με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (βλέπε ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας) μεγέθους τουλάχιστον 20 εκατοστά x 18 εκατοστά. Η βάση τοποθέτησης της σήμανσης να είναι τέτοια ώστε να είναι ορατή σε 3 διαστάσεις (3D projection wall sign). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Με κάθε Απινιδωτή να παραδοθούν: |  |  |  |
|  | - Θήκη μεταφοράς και φύλαξης του Απινιδωτή η οποία να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή. Στη θήκη να υπάρχει χώρος για φύλαξη των παρελκομένων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | - Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη και | Ναι, 30 μήνες | Ναι, 30 μήνες | 2 ζεύγη, 48 μήνες |
|  | - Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. ή | Ναι, 30 μήνες | Ναι, 30 μήνες | 1 ζεύγος, 48 μήνες |
|  | 2.1 Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη. |  |  |  |
|  | 2.2 Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα (1) έτος. |  |  |  |
|  | - Το καλώδιο σύνδεσης των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης αν δεν περιλαμβάνεται με τα ηλεκτρόδια απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | - Συσσωρευτής/ες για ορθή λειτουργία του απινιδωτή με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, 5 χρόνια | Ναι | Ναι, 4 χρόνια |
|  | - Έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα | Ναι | Ναι, 2 χρόνια | Ναι |
|  | - Κάρτα μνήμης ή USB για την ικανοποίηση των παραγράφων 16 και 17 του Τμήματος Β, Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού αν χρειάζεται | Δεν χρειάζεται, υπάρχει μνήμη 6 ωρών | Ναι | Ναι |
|  | - Παρελκόμενα - Μια πετσέτα - Δύο ζευγάρια γάντια - Ένα ξυραφάκι - Ένα ψαλίδι - Μια προστατευτική μάσκα προσώπου για εμφυσήσεις διάσωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το κόστος για όλα τα πιο πάνω πρέπει να περιληφθεί στο Ποσό Προμήθειας των Απινιδωτών. | Ναι | Ναι | Ναι |

| Είδος 2: Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | AMI Srl, Saver One T AED Trainer SVT- B0959 | CardiAid Trainer CT0207RT | HeartSine Samaritan PAD350P Trainer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. Προσφοράς: |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Οι λειτουργικές παράμετροι να είναι οι ίδιες με τις παραμέτρους του διφασικού εξωτερικού απινιδωτή χωρίς όμως να χορηγεί πραγματικό ηλεκτροσόκ. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Να είναι σε διαφορετικό χρώμα από τον διφασικό εξωτερικό απινιδωτή ή να φέρει ευδιάκριτα χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό απινιδωτή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Να έχει τουλάχιστον 4 σενάρια εκπαίδευσης. Να παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής σεναρίων. | Ναι, 10 σενάρια | Ναι, 4 σενάρια | Ναι, 6 σενάρια |
| 4 | Να είναι χαμηλού βάρους (με τον συσσωρευτή) | Ναι, 1.10Kg | Ναι, 2.0Kg | Ναι, 0,6Kg |
| 5 | Οι φωνητικές οδηγίες να είναι τουλάχιστον στα Ελληνικά και να είναι αντιγραφή των φωνητικών οδηγιών λειτουργίας του Διφασικού εξωτερικού απινιδωτή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενο ή με κοινής χρήσης συσσωρευτή. Στη περίπτωση που χρησιμοποιείται επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής ο φορτιστής να περιληφθεί στη τιμή της προσφοράς. | Ναι, rechargeable 12VX2Ah | Ναι, rechargeable 12VX1,2Ah | Ναι |
| 7 | Η αλλαγή της λειτουργίας του εκπαιδευτικού απινιδωτή (όπως αλλαγή σεναρίων, προσομοίωση διαφόρων καρδιακών ανωμαλιών κτλ.) να γίνεται είτε με κομβία πάνω στον απινιδωτή, είτε με τηλεχειριστήριο. | Ναι, ασύρματο τηλεχειριστήριο | Ναι, ασύρματο τηλεχειριστήριο | Ναι, ασύρματο τηλεχειριστήριο |
| 8 | Να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής διακοπής του εκπαιδευτικού σεναρίου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9 | Με κάθε εκπαιδευτικό απινιδωτή να περιληφθεί ένα σετ εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Να περιληφθεί θήκη για προστασία και μεταφορά του εκπαιδευτικού απινιδωτή η οποία να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του απινιδωτή. Στη θήκη να υπάρχει χώρος για φύλαξη διαφόρων παρελκόμενων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | Να δοθούν τιμές για τα πιο κάτω είδη οι οποίες να είναι σε ισχύ για περίοδο 5 χρόνων από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού: - Εκπαιδευτικά ηλεκτρόδια - Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής (αν εφαρμόζεται) | Ναι €10 €115 | Ναι €54 €79 | Ναι (€13) (€129) Περιλαμβάνεται στην τιμή |

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές B

| Αρ. Προσφοράς: |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  | MEDVISION LTD | NEURAXON E.Π.Ε. | BIOTRONICS LTD |
| Κατασκευή / μοντέλο: |  | PHILIPS HEALTHCARE 861304 Heartstart FRx | PROGETTI RESCUE SAM | ZOLL MEDICAL CORPORATION AED PLUS |
| Χώρα προέλευσης: |  | H.Π.Α. | Ιταλία | H.Π.Α. |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| - Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σχεδιασμός και η απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις συστάσεις της οδηγίας 93/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/47/ΕΚ. |  | Ναι European Resusciation Guidelines 2010 IEC60529 IEC61000 CISPR AHA 2015 | Ναι 93/42/ΕΚ EN60601 AHA2010 | Ναι |
| - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και +50°C και σχετική υγρασία 90%. |  | Ναι 0°C - 50°C - - 95% | Ναι 0°C - 55°C - - 95% | Ναι 0°C -50°C 10 - 95% |
| - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν πρόσφατης παραγωγής που να προέρχεται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. Ανακαινισμένος ή μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν θα γίνεται αποδεκτός. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Όλες οι μελλοντικές υποχρεωτικές από τον κατασκευαστή λειτουργικές αναβαθμίσεις λογισμικού ή υλικού και ενημερώσεις για τον προσφερόμενο εξοπλισμό θα πρέπει να παρέχονται και να εγκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί πλήρης με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα είτε είναι προαιρετικά είτε όχι έτσι ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις (Τμήμα Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού. Το κόστος των εξαρτημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Οι άδειες χρήστη (user licenses) οποιουδήποτε λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον προσφερόμενο εξοπλισμό θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. Ο αγοραστής θα χρησιμοποίει τα εν λόγω λογισμικά χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει είτε στον ανάδοχο είτε σε οποιοδήποτε άλλο οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις συγκεκριμένες άδειες χρήστη. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| - Οποιαδήποτε λογισμικά προσφέρονται για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (Τμήμα Β) του Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι πλήρως ενεργοποιημένα. Λογισμικά που θα απαιτούν επιπλέον κόστος ενεργοποίησης τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα γίνονται αποδεκτά. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| Είδος 1: Πραγματικοί απινιδωτές |  | PHILIPS HEALTHCARE 861304 Heartstart FRx | PROGETTI RESCUE SAM | ZOLL MEDICAL CORPORATION AED PLUS |
|  | Να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που εκδόθηκαν το 2010 και να μπορεί να γίνει αναβάθμιση του λογισμικού του σε περίπτωση αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών. (Να δοθεί η βεβαίωση από τον κατασκευαστή του Απινιδωτή εάν δεν υπάρχει παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια). | Nαι ERC2010 American Heart Association 2015 | Ναι ΑΗΑ/ΕRC 2015 | Ναι ERC/ AHA 2010 ΑΑΜΙ DF-39 |
|  | Να είναι κατασκευασμένος με βάση το πρότυπο ΕΝ60529 και να διαθέτει στεγανότητα IP54. | IEC60529 IP5Χ | ΕΝ60529 EN60601 ΙΡ54 | IEC60529 EN60601 IP55 |
|  | Κατάλληλος για χρήση σε παιδιά και ενήλικες | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Φορητός | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Μέγιστο βάρος συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδίων και του/των συσσωρευτή/ων: 3,2 kg | Ναι, 1.6Kg | Ναι, 2.2Kg | Ναι, 3.1Kg |
|  | Να διαθέτει χειρολαβή | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ανάλυσης για καθορισμό του κατάλληλου καρδιακού ρυθμού για ηλεκτροσόκ | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τύπος κυματομορφής: Διφασική (Biphasic) ή Ευθυγραμμισμένη διφασική (Rectilinear Biphasic)» | Ναι, Biphasic current based | Ναι, Biphasic truncated exponential | Ναι, Rectilinear Biphasic |
|  | Ελάχιστη απόδοση ενέργειας - Για ενήλικες: 150 Joules για διφασική κυματομορφή ή 120 Joules για ευθυγραμμισμένη διφασική κυματομορφή - Για παιδιά: 50 Joules | Ναι 150J 50J | Ναι 200J 50J | Ναι 120J-200J 50J |
|  | Επιλογή ενέργειας: Προκαθορισμένη | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χορήγηση ηλεκτροσόκ μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χρόνος φόρτισης για απόδοση ενέργειας: Μέγιστο 15 δευτερόλεπτα για 150 Joules | Ναι, 8 secs για 150J | Ναι, 8 secs για 200J | Ναι, 10 sec, |
|  | Καθοδήγηση του χειριστή - Φωνητική στην Ελληνική γλώσσα. - Οπτικές ενδείξεις. | Ναι Και καθοδήγηση για ρυθμό και βάθος συμπίεσης | Ναι | Ναι |
|  | Ενδείξεις ετοιμότητας για ηλεκτροσόκ: Φωνητική και οπτική προειδοποίηση | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αν κατά την διάρκεια φόρτισης επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός του ασθενή, να μην δίνεται ηλεκτροσόκ. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη ή κάρτα μνήμης για αποθήκευση κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότων τουλάχιστον μίας διάσωσης διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών. Γίνεται αποδεκτή η αποθήκευση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και γεγονότα διασώσεων για τον τρέχοντα ασθενή και αποθήκευση σύνοψης δεδομένων για τον προηγούμενο ασθενή. | Ναι, 15min ECG και ολόκληρη τη διάσωση | Ναι, Εσωτερική μνήμη, 8 περιστατικά των 60 λεπτών | Ναι, Μέχρι 7 ώρες |
|  | Τα στοιχεία που καταγράφονται στη μνήμη να μπορούν να μεταδοθούν από τον απινιδωτή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενσύρματης επικοινωνίας ή ασύρματης επικοινωνίας ή μέσω κάρτας μνήμης ή μέσω USB. Αν χρειάζεται ειδικό λογισμικό για την μετάδοση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε να περιληφθεί στην προσφορά και η τιμή του να προστεθεί στο ποσό προσφοράς. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μην περιληφθεί στην προσφορά. | Ναι Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ασύρματης επικοινωνίας ΙrDA protocol | Ναι Μέσω ενσύρματης επικοινωνίας USB | Ναι |
|  | Να εκτελεί ημερησίως ή εβδομαδιαίως αυτοέλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων του απινιδωτή (υλικό και λογισμικό) χωρίς την επέμβαση του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να υπάρχει ένδειξη καλής λειτουργίας και σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης να προειδοποιεί με οπτική και ακουστική ένδειξη μέχρι να διορθωθεί η βλάβη. | Ναι, daily, wekly monthly and on battery insertion | Ναι, daily or weekly | Ναι, προγραμματίζεται από 1-7 μέρες και μηνιαία |
|  | Να λειτουργεί με παροχή ενέργειας από τον/τους συσσωρευτή/ές. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να τοποθετείται σε επιτοίχια βάση η οποία θα προσφερθεί στην προσφορά και η τιμή της θα περιληφθεί στο ποσό προσφοράς. Την εγκατάσταση της βάσης θα φέρει εις πέρας ο επιτυχόν προσφέροντας σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η επιτοίχια βάση να: - Είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή - Φέρει σήμανση με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (βλέπε ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας) μεγέθους τουλάχιστον 20 εκατοστά x 18 εκατοστά. Η βάση τοποθέτησης της σήμανσης να είναι τέτοια ώστε να είναι ορατή σε 3 διαστάσεις (3D projection wall sign). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Με κάθε Απινιδωτή να παραδοθούν: |  |  |  |
|  | - Θήκη μεταφοράς και φύλαξης του Απινιδωτή η οποία να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του Απινιδωτή. Στη θήκη να υπάρχει χώρος για φύλαξη των παρελκομένων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | - Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη και | Ναι, 24 μήνες | Ναι, 24 μήνες | Ναι, 24 μήνες |
|  | - Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. ή | Ναι, 24 μήνες (τα ίδια) | Ναι, 24 μήνες | Ναι, 24 μήνες |
|  | 2.1 Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη. |  |  |  |
|  | 2.2 Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για παιδιά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα (1) έτος. |  |  |  |
|  | - Το καλώδιο σύνδεσης των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης αν δεν περιλαμβάνεται με τα ηλεκτρόδια απινίδωσης |  | Ναι | Ναι |
|  | - Συσσωρευτής/ες για ορθή λειτουργία του απινιδωτή με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, 4 χρόνια 9V, 4.2Ah Littium, manganese | Ναι, 4 χρόνια 12V, 4.2Ah, Littium, manganese | Ναι, 5 χρόνια |
|  | - Έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | - Κάρτα μνήμης ή USB για την ικανοποίηση των παραγράφων 16 και 17 του Τμήματος Β, Μέρους 3 των εγγράφων του διαγωνισμού αν χρειάζεται | Δε χρειάζεται (έχει εσωτερική μνήμη) | USB καλώδιο | Δε χρειάζεται (έχει εσωτερική μνήμη και IrDA adapter για ασύρματη μεταφορά δεδομένων) |
|  | - Παρελκόμενα - Μια πετσέτα - Δύο ζευγάρια γάντια - Ένα ξυραφάκι - Ένα ψαλίδι - Μια προστατευτική μάσκα προσώπου για εμφυσήσεις διάσωσης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το κόστος για όλα τα πιο πάνω πρέπει να περιληφθεί στο Ποσό Προμήθειας των Απινιδωτών. | Ναι | Ναι | Ναι |

| Είδος 2: Εκπαιδευτικοί Απινιδωτές |  | PHILIPS HEALTHCARE 861306 Heartstart FRx Trainer | PROGETTI TRAINER AED RESCUE SAM PRO | ZOLL MEDICAL CORPORATION AED PLUS Trainer 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. Προσφοράς: |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Οι λειτουργικές παράμετροι να είναι οι ίδιες με τις παραμέτρους του διφασικού εξωτερικού απινιδωτή χωρίς όμως να χορηγεί πραγματικό ηλεκτροσόκ. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Να είναι σε διαφορετικό χρώμα από τον διφασικό εξωτερικό απινιδωτή ή να φέρει ευδιάκριτα χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό απινιδωτή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Να έχει τουλάχιστον 4 σενάρια εκπαίδευσης. Να παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής σεναρίων. | Ναι, 8 σενάρια | Ναι, 5 σενάρια | Ναι, 4 σενάρια |
| 4 | Να είναι χαμηλού βάρους (με τον συσσωρευτή) | Ναι, 1.6Kg | Ναι, 2Kg | Ναι, 2.2Kg |
| 5 | Οι φωνητικές οδηγίες να είναι τουλάχιστον στα Ελληνικά και να είναι αντιγραφή των φωνητικών οδηγιών λειτουργίας του Διφασικού εξωτερικού απινιδωτή. | Ναι | Όχι, Αγγλικά | Ναι |
| 6 | Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενο ή με κοινής χρήσης συσσωρευτή. Στη περίπτωση που χρησιμοποιείται επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής ο φορτιστής να περιληφθεί στη τιμή της προσφοράς. | 4 ΑΑ αλκαλικούς κοινής χρήσης συσσωρευτές | Ναι, rechargeable 9V NiMH | 4 κοινής χρήσης συσσωρευτές |
| 7 | Η αλλαγή της λειτουργίας του εκπαιδευτικού απινιδωτή (όπως αλλαγή σεναρίων, προσομοίωση διαφόρων καρδιακών ανωμαλιών κτλ.) να γίνεται είτε με κομβία πάνω στον απινιδωτή, είτε με τηλεχειριστήριο. | Ναι, με κομβία | Ναι, ασύρματο τηλεχειριστήριο | Ναι, ασύρματο τηλεχειριστήριο |
| 8 | Να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής διακοπής του εκπαιδευτικού σεναρίου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9 | Με κάθε εκπαιδευτικό απινιδωτή να περιληφθεί ένα σετ εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Να περιληφθεί θήκη για προστασία και μεταφορά του εκπαιδευτικού απινιδωτή η οποία να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του απινιδωτή. Στη θήκη να υπάρχει χώρος για φύλαξη διαφόρων παρελκόμενων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | Να δοθούν τιμές για τα πιο κάτω είδη οι οποίες να είναι σε ισχύ για περίοδο 5 χρόνων από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού: - Εκπαιδευτικά ηλεκτρόδια - Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής (αν εφαρμόζεται) | Ναι €33 €20 (10 κοινές μπαταρίες) | Ναι €20 €140 | Ναι περιλαμβάνεται €40 |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Δεν υπάρχει

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.022 Αρ. τηλ.: 22800529 | 12 Ιουνίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.022.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών

και Εκπαιδευτικών Απινιδωτών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12/6/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης |
| β. | Aλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις έξι (6) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCOPIOU MEDISHOP LTD | 1 | €8.265,00 | €4.957,00 |
|  | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 2 | €9.591,00 | €6.272,00 |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 3 | €9.864,00 | €8.418,00 |
|  | Medvision Ltd | 4 | €11.604,00 | €8.574,00 |
|  | NEURAXON Ε.Π.Ε. | 5 | €13.108,50 | €9.187,50 |
|  | Biotronics Ltd | 6 | €15.493,00 | €11.263,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 5 και 6.3Α του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας Α (Παράρτημα 1). Και οι έξι προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογήθηκαν περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών. Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι όλες οι προσφορές, εκτός από την προσφορά αρ. 5 (NEURAXON Ε.Π.Ε.) ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφορά αρ. 5  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές για τον πραγματικό απινιδωτή ενώ ο εκπαιδευτικός απινιδωτής, σύμφωνα με τη δήλωση του προσφέροντα, δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την απαίτηση για φωνητικές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα (παράγραφος 5 των τεχνικών προδιαγραφών). Οι φωνητικές οδηγίες του εκπαιδευτικού απινιδωτή που προσφέρεται είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ στις προδιαγραφές ζητήθηκε να είναι στην ελληνική γλώσσα.

- Στη συνέχεια έγινε έλεγχος των οικονομικών προσφορών. Η σειρά αξιολόγησης είναι όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα. Για σκοπούς αξιολόγησης ο αριθμός των ηλεκτροδίων απινίδωσης και συσσωρευτών είναι αυξημένος στον αριθμό που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας των απινιδωτών, όπως εξηγήθηκε στο Έντυπο 5.1 (Ανάλυση ποσού προμήθειας και εγκατάστασης) των εγγράφων του διαγωνισμού. Το ποσό της προσφοράς, δηλαδή το ποσό που περιλαμβάνει την πραγματική ποσότητα καλωδίων και συσσωρευτών που θα παραγγελθούν είναι μικρότερος, όπως επεξηγείται στο Έντυπο 5.1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

- Η Πολιτική Άμυνα για την οποία προορίζονται οι απινιδωτές είχε ζητήσει την αγορά 7 πραγματικών και 12 εκπαιδευτικών απινιδωτών αλλά οι αριθμοί μειώθηκαν λόγω περιορισμένων πιστώσεων.  Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (Έντυπο 5.1) υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια ακόμα 2 κανονικών και 1 εκπαιδευτικού απινιδωτή. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις η Ανάθεση θα γίνει για 4 πραγματικούς και 6 αντί 5 εκπαιδευτικούς απινιδωτές.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία PROCOPIOU MEDISHOP LTD, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια τεσσάρων (4) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, κατασκευής ΑΜΙ Srl μοντέλου Saver One SVO B0847l στη τιμή των €3.732,00 + ΦΠΑ και έξι εκπαιδευτικών απινιδωτών κατασκευής ΑΜΙ Srl μοντέλου Saver One T AED Trainer SVΤ-Β0959 στη τιμή των €1.470,00 + ΦΠΑ. Η συνολική τιμή για 4 πραγματικούς και 6 εκπαιδευτικούς απινιδωτές είναι  €5.202,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των απινιδωτών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 του Παραρτήματος 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| …………………………… Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………….. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |